ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Urządzenie FED  -  do bezinwazyjnego leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Waga urządzenia do 250 kg |  |
| 2 | Obciążenie normalne do 75 kg |  |
| 3 | Udźwig maksymalny 130 kg |  |
| 4 | Pneumatyczne ramię pchające do symulowania siły korekcyjnej |  |
| 5 | Cztery kółka jezdne z hamulcami |  |
| 6 | Wysokość całkowita do 2140 cm |  |
| 7 | Maksymalna długość 2200 cm |  |
| 8 | Maksymalna szerokość 1850 cm |  |
| 9 | Dwa przyciski bezpieczeństwa pacjenta |  |
| 10 | Wskaźnik poziomu ciśnienia w układzie pneumatycznym na ramieniu pchającym |  |
| 11 | Układ do elongacji pacjenta w osi pionowej – system podwieszenia pacjenta |  |
| 12 | Trzy rozmiary kamizelek do podwieszania pacjenta |  |
| 13 | Zasilanie prądem zmiennym 220-230 V / Częstotliwość - 50 Hz / Natężenie - 2 A |  |
| 14 | Automatyczny system czyszczenia układu pneumatycznego |  |
| 15 | Sześć stabilizatorów pozycji pacjenta (peloty) z możliwością regulacji |  |
| 16 | Siła nacisku w ramieniu pchającym od 0 do 100 kg z możliwością regulacji |  |
| 17 | Możliwość pracy w środowisku o temperaturze od 10°C do 40°C |  |
| 18 | Możliwość pracy w środowisku o wilgotności względnej do 93% bez skraplania |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego          w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.