ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pozycja nr 1: WIDEOGASTROSKOP HD – 2 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080 |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. |  |
| 3. | Grubość sondy endoskopowej – max 9,2 mm |  |
| 4. | Grubość końcówki sondy endoskopowej – max 9,2 mm |  |
| 5. | Kanał roboczy – 2,8 mm |  |
| 6. | Głębia ostrości min od 2-100 mm |  |
| 7. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o |  |
| 8. | Pole widzenia – 140o |  |
| 9. | Długość sondy roboczej –1020 - 1040mm |  |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. |  |
| 11. | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora min 4 |  |

Pozycja nr 2: Procesor wideo HD – 3 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standard obrazowania: 1080 |  |
| 2. | Wyjścia / wejścia sygnału min: DVI-D, HD-SDI x3 , S-video, Composite |  |
| 3. | Wejścia sygnału HD-SDI |  |
| 4. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. |  |
| 5. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim |  |
| 6. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. |  |
| 7. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań–załączyć USB Stick |  |
| 8. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF |  |
| 9. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |
| 10. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu |  |
| 11. | Funkcja ZOOM min x1,2 |  |
| 12. | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego |  |
| 13. | Lampa Ksenon 300W |  |
| 14. | Zapasowa żarówka o mocy min 35 W, włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej. |  |
| 15. | Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 7 stopni od pozycji 0 |  |
| 16. | Możliwość uruchomienia lampy jednocześnie przy uruchomieniu źródła światła |  |

Pozycja nr 3: Monitor – 3 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna ekranu min 26” |  |  |
| 2. | Obsługiwane wejścia min: HD-SDI, DVI, S-VIDEO, |  |  |
| 3. | Użytkowy kąt obserwacji - 178° |  |  |
| 4. | Rozdzielczość HD |  |  |

Pozycja nr 4: Wózek medyczny do toru wizyjnego – 3 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieszak na dwa endoskopy |  |
| 2. | Wysięgnik z ramieniem |  |
| 3. | Belka zasilająca z możliwością podłączenia min 5 elementów |  |
| 4. | Listwa do powieszenia butli ssaka |  |
| 5. | Boczny pojemnik uniwersalny |  |
| 6. | Uchwyt na butlę CO2 wieszany na listwie bocznej |  |

Pozycja nr 5: Myjnia na dwa endoskopy giętkie – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów – zgodny z wymogami NFZ |  |  |
| 2 | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu |  |  |
| 3 | Wyświetlacz – min cztery linie x min czterdzieści znaków, z komunikatami w języku polskim |  |  |
| 4 | Umieszczenie 2 endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, |  |  |
| 5 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów |  |  |
| 6 | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych |  |  |
| 7 | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. |  |  |
| 8 | Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów |  |  |
| 9 | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV |  |  |
| 10 | Samodezynfekcja myjni |  |  |
| 11 | Zasilanie prądem trójfazowym |  |  |
| 12 | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej |  |  |
| 13 | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej |  |  |
| 14 | System monitorująco-raportującym współpracujący z oferowaną myjnią z identyfikacją endoskopu (typ, nr), personelu, myjni zapewniający wydruk |  |  |
| 15 | Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 92o C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne. |  |  |
| 16 | Zgodność myjnii z dyrektywą EN ISO 15883 |  |  |
| 17 | Przeglądy techniczne raz na rok lub co 1000-2000 rbh. |  |  |
| 18 | Współpraca z posiadanymi endoskopami elastycznymi Pentax i Olympus |  |  |

Pozycja nr 6: WIDEOKOLONOSKOP HD – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ## Średnica sondy endoskopowej – max 12,8 mm |  |  |
| ## 2. | ## Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 12,8 mm |  |  |
| ## 3. | ## Kanał roboczy – min. 3,7 mm |  |  |
| 4. | Głębia ostrości min 2- 100 mm |  |  |
| ## 5. | ## Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  |  |
| ## 6. | ## Pole widzenia – min 140o |  |  |
| ## 7. | ## Kanał irygacyjny Water Jet |  |  |
| ## 8. | ## Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora min 4 |  |  |
| ## 9. | ## Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach oryginalnych producenta |  |  |
| 10. | ## Długość sondy roboczej min 1600 mm |  |  |
| 11. | ## Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu podczas badania |  |  |

Pozycja nr 7: INSULFLATOR – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: krótki, długi bez ograniczeń. |  |  |
| ## 2 | ## Wyposażenie w przewody zasilające, podłączenia z butlą, |  |  |
| ## 3 | ## Butelka współpracująca z oferowanym torem wizyjnym |  |  |
| ## 4 | ## Zawór endoskopowy – 2 szt. |  |  |
| 5 | Możliwość powieszenia butli CO2 na listwie bocznej oferowanego wózka – dołączyć jeden uchwyt |  |  |

Pozycja nr 8: Myjka na jeden endoskop, automatyczna – 2 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich - zgodny z wymogami NFZ |  |
| 2 | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu |  |
| 3 | Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym z myjni, umożliwiającym ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. |  |
| 4 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów |  |
| 5 | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych |  |
| 6 | Kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. |  |
| 7 | Test Szczelności trwający przez cały proces. |  |
| 8 | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV |  |
| 9 | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej |  |
| 10 | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej |  |
| 11 | Współpraca z posiadanymi endoskopami Pentax i Olympus |  |
| 12 | Przeglądy techniczne raz na rok lub co 1000 rbh. |  |

Pozycja nr 9: Myjka ultradźwiękowa – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | Częstotliwość pracy 38 kHz to 47 kHz |  |  |
| ## 2. | Pojemność zbiornika min. 6,5 litrów |  |  |
| ## 3. | Automatyczna zmienna częstotliwość ultradźwięków |  |  |
| ## 4. | Możliwość ustawienia walca o średnicy min. 20 cm w kuwecie przeznaczonej do mycia narzędzi |  |  |
| ## 5. | Regulowany czas pracy 0 – 30 min. |  |  |
| ## 6. | Zawór spustowy wody |  |  |
| ## 7. | Zgodność z dyrektywą MDD |  |  |

Pozycja nr 10: BRONCHOWIDEOSKOP HD – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ## Średnica sondy endoskopowej – max 6,1 mm |  |  |
| ## 2. | ## Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 6,0 mm |  |  |
| ## 3. | ## Kanał roboczy – min. 2,8 mm |  |  |
| ## 4. | ## Głębia ostrości min 3- 100 mm |  |  |
| ## 5. | ## Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:130o |  |  |
| ## 6. | ## Pole widzenia – Min 120o |  |  |
| ## 7. | ## Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – min 4 przyciski |  |  |
| ## 8. | ## Długość sondy roboczej min 600 mm |  |  |
| ## 9. | ## Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających – potwierdzone w materiałach oryginalnych producenta |  |  |

Pozycja nr 11: Szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie |  | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji – 2018 |  |
| 2 |  | Urządzenie zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 16442:2015 dotyczącej szaf do przechowywania endoskopów elastycznych |  |
| 3 |  | Pojemność min. 9 endoskopów przechowywanych w pozycji wiszącej |  |
| 4 |  | Możliwość przechowywania endoskopów przez okres 30 dni, potwierdzona certyfikatem niezależnego instytutu badawczego. |  |
| 5 |  | Wymiary zewnętrzne max. - szerokość – 970 mm - głębokość – 800 mm - wysokość – 2.300 mm |  |
| 6 |  | Minimalne wymiary komory do przechowywania endoskopów: - szerokość – 600 mm - głębokość – 600 mm - wysokość – 1.600 mm |  |
| 7 |  | Masa szafy nie przekraczająca 250 kg. |  |
| 8 |  | Maksymalny poziom głośności ≤46dB |  |
| 9 |  | System przepływu jałowego powietrza zarówno na zewnątrz jak i w kanałach endoskopów |  |
| 10 |  | Powietrze filtrowane min. dwustopniowym systemem filtrów, z czego drugi stopień musi być filtrem jałowym HEPA klasy min. H14 |  |
| 11 |  | Łatwy dostęp w celu kontroli i wymiany filtrów (brak konieczności użycia narzędzi) |  |
| 12 |  | Obudowa, panele zewnętrzne oraz komora susząca wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 304 |  |
| 13 |  | Szafa wyposażona w pełni przeszklone drzwi wykonane ze szkła hartowanego (bezpiecznego) |  |
| 14 |  | System do zawieszania endoskopów wykonany ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 304 |  |
| 15 |  | System suszenia zapewniający jednorodne warunki termiczne w całej komorze, w celu zapobieżenia powstawaniu rejonów z wysoką temperaturą, mogącą uszkodzić przechowywane instrumenty |  |
| 16 |  | Ekonomiczna i ekologiczna konstrukcja. Moc elementów grzejnych ≤1.5kW |  |
| 17 |  | Urządzenie nie wymagające podłączenia do zewnętrznej instalacji sprężonego powietrza. Suszenie kanałów przy pomocy powietrza z kompresora bezolejowego. Ciśnienie powietrza ≤0,5 bar |  |
| 18 |  | Czujniki otwarcia drzwi |  |
| 19 |  | Ryglowanie drzwi sterowane mikroprocesorowo |  |
| 20 |  | Kontrola przepływu powietrza w kanałach poprzez dedykowane przepływomierze z możliwością kalibracji (osobny przepływomierz dla każdego endoskopu) |  |
| 21 |  | Podłączanie endoskopów przy pomocy uniwersalnych złączek. |  |
| 22 |  | Szafa sterowana mikroprocesorowo. |  |
| 23 |  | Port USB, Ethernet |  |
| 24 |  | Możliwość podłączenia do komputerowego systemu archiwizacji danych wspólnego z zaoferowaną myjnią do mycia i dezynfekcji endoskopów |  |
| 25 |  | Możliwość stworzenia bazy danych instrumentów. Min. 200 |  |
| 26 |  | Możliwość stworzenia bazy danych operatorów. Min. 99 |  |
| 27 |  | Pamięć ostatnich cykli suszenia. Min. 3.000 cykli |  |
| 28 |  | Zabezpieczenie przed utratą danych zapisanych w pamięci. |  |
| 29 |  | Wbudowana drukarka na panelu czołowym |  |
| 30 |  | Kontrola przy pomocy kolorowego wyświetlacza dotykowego o przekątnej min. 5,7” |  |
| 31 |  | Wyświetlanie aktualnego statusu wszystkich endoskopów |  |
| 32 |  | Kodowanie statusu przy pomocy kolorów w celu łatwiejszej identyfikacji przez personel. |  |
| 33 |  | Programowalna temperatura suszenia |  |
| 34 |  | Alarmy optyczne i akustyczne w przypadku przekroczenia założonej temperatury |  |
| 35 |  | Ustawianie temperatury przechowywania instrumentów od min. temperatury otoczenia do 40°C |  |
| 36 |  | Informacja graficzna o zbliżającym się terminie przechowywania endoskopu w szafie. |  |
| 37 |  | Informacja graficzna o przekroczeniu terminu przechowywania endoskopu w szafie. |  |
| 38 |  | Wyświetlanie informacji na temat dotychczasowego czasu przechowywania endoskopu w szafie |  |
| 39 |  | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem przez osoby niepowołane. |  |
| 40 |  | Zabezpieczenie ustawień i dostępu poprzez indywidualne kody użytkownika, kody kreskowe lub karty chip’owe (RFID) |  |
| 41 |  | Możliwość otwarcia drzwi dopiero po zidentyfikowaniu użytkownika oraz instrumentu. |  |
| 42 |  | Alarmy optyczne i akustyczne w przypadku nieprawidłowego podłączenia endoskopu |  |
| 43 |  | Alarmy optyczne i akustyczne w przypadku nieprawidłowego przepływu |  |
| 44 |  | Alarmy optyczne i akustyczne w przypadku pozostawienia nie zamkniętych drzwi |  |
| 45 |  | Alarmy optyczne i akustyczne zapełnienia filtra HEPA |  |
| 46 |  | Zasilanie 1-fazowe (230V, 50Hz) |  |
| 47 |  | Moc urządzenia nie przekraczająca 2.0kW |  |
| 48 |  | Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny |  |