ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAW nr 1

| Pozycja 1 – aparat EKG z wózkiem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |  |
| 2. | Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia |  |
| 3. | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG |  |
| 4. | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG |  |
| 5. | Wydruk 1 lub 3 przebiegów EKG wybranej grupy |  |
| 6. | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG |  |
| 7. | Wydruk w trybie 1 lub 3 przebiegów EKG |  |
| 8. | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  |
| 9. | graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury |  |
| 10 | automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |  |
| 11 | pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000 |  |
| 12 | wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |  |
| 13 | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |
| 14 | automatyczna detekcja zespołów QRS |  |
| 15 | filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz |  |
| 16 | filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz |  |
| 17 | filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |  |
| 18 | detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody |  |
| 19 | wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca |  |
| 20 | prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera |  |
| 21 | zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC |  |
| 22 | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |  |
| 23 | wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku |  |
| 24 | badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta |  |
| 25 | wymiary (D x S x W) poniżej: 230 x 160 x 60 mm |  |
| 26 | waga: < 1 kg (bez wózka) |  |
| 27 | Wózek jezdny z dwoma półkami, z możliwością blokady kół, wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do przewozu aparatu EKG |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja 2 – HOLTER EKG - rejestrator |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| - SYSTEM HOLTEROWSKI |  |  |
| 1.1 | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018. |  |
| 1.2 | rejestracja 3/12 odprowadzeń EKG |  |
| 1.3 | Automatyczna retrospektywna analiza arytmii |  |
| 1.4 | Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii |  |
| 1.5 | Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. Możliwość pełnej edycji i walidacji wykrytych arytmii. Automatyczne wykrywanie artefaktów. |  |
| 1.6 | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej – w trybie AAI, VDD, DDD, VVI, VDD, BiV – CRT i CRT-D) |  |
| 1.7 | Prezentacja znaczników wykrytego impulsu stymulatora serca w każdym trybie widoku EKG oraz informacją o rodzaju wykrytego impulsu stymulacji (przedsionkowy, komorowy), także w przypadku arytmii (np. częstoskurcz stymulatorowy) |  |
| 1.8 | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii |  |
| 1.9 | Szablony dla pobudzeń normalnych / SVE/ VE/ Rozrusznika serca/ Artefaktów/ Wątpliwych zdarzeń |  |
| 1.10 | Automatyczna detekcja migotania przedsionków |  |
| 1.11 | Możliwość ręcznej edycji epizodów migotania - oznaczenia migotania przedsionków poprzez wstawianie znacznika początku a następnie końca napadu bezpośrednio w widoku informacji o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie |  |
| 1.12 | Minimum 40 histogramy dla przedziałów RR / RR / HR |  |
| 1.13 | Szybkie określenie stanu pacjenta – wykres RR dla automatycznej analizy AF |  |
| 1.14 | Analiza fali T (TWA) |  |
| 1.15 | Analiza turbulencji rytmu serca (HRT) |  |
| 1.16 | Analiza QT, QTc i QTd |  |
| 1.17 | Analiza HRV czasowa i częstotliwościowa |  |
| 1.18 | Analiza późnych potencjałów komorowych (VLP) |  |
| 1.19 | Analiza bezdechu sennego (SAP) |  |
| 1.20 | Wektokardiografia (VCG) |  |
| 1.21 | Diagram wektora czasu (TVCG) |  |
| 1.22 | Funkcja „idź do” konkretnego odcinka czasu badania |  |
| 1.23 | Lista zdarzeń HR ( Tachykardia / Bradykardia), ST ( obniżenia / podwyższenia ), VE, SVE, AF, zdarzeń pauzy, zdarzeń znaczników oraz zdarzeń użytkownika |  |
| 1.24 | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefaktów i ich usuwanie z analizy |  |
| 1.25 | Możliwość korekcji markerów pomiarowych punktów Q i J |  |
| 1.26 | Tworzenie raportów w oparciu o szablony |  |
| 1.27 | Podgląd raportu przed wydrukiem |  |
| 1.28 | Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym oraz zewnętrznych nośnikach pamięci |  |
| 1.29 | Możliwość zapisu wyników badania i jego analizy w systemie GDT oraz HL7 |  |
| 1.30 | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim |  |
| II. Rejestrator Holterowski – 3/12 kanałowy |  |  |
| 2.1 | Wymiary rejestratora poniżej 95x60x20 mm +/- 5% |  |
| 2.2 | Etui na rejestrator z materiału łatwo poddającego się dezynfekcji i pasem nosidłowym |  |
| 2.3 | Masa rejestratora z baterią do 90g |  |
| 2.4 | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018. |  |
| 2.5 | Rozdzielczość LCD min. 128*64 |  |
| 2.6 | Czas zapisu 3 kanałów min 7 dni |  |
| 2.7 | Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora i bez wystających elementów połączeniowych |  |
| 2.8 | Zasilanie z baterii lub akumulatora AAA dla dowolnego trybu pracy |  |
| 2.9 | Minimum 48 godzin pracy na jednej baterii lub akumulatorze AAA |  |
| 2.10 | Zapis w pamięci stałej rejestratora w sposób ciągły bez kompresji minimum 48 godzin |  |
| 2.11 | Możliwy zapis badania na karcie SD o pojemności 32 GB – karta w zestawie |  |
| 2.12 | Prezentacja sygnału EKG w trybie rzeczywistym |  |
| 2.13 | Aktywny filtr zakłóceń |  |
| 2.14 | Przycisk zdarzeń pacjenta |  |
| 2.15 | Wykrywanie impulsów stymulatora od 0,1 ms |  |
| 2.16 | Częstotliwość próbkowania 10000 Hz |  |
| 2.17 | CMMR 90dB |  |
| 2.18 | Sygnalizacja stanu baterii |  |
| 2.19 | Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania |  |
| - STANOWISKO KOMPUTEROWE |  |  |
| 3.1 | Centralna jednostka komputerowa w obudowie wolnostojącej, pamięć operacyjna min. 4 GB, dysk twardy min. 500GB, karta graficzna, min. 4 porty USB, napęd DVD-multi,, klawiatura oraz mysz, system operacyjny Windows 10 |  |
| 3.2 | Monitor o przekątnej min. 21,5” |  |
| 3.3 | Drukarka laserowa A4 |  |
| IV. WARUNKI OGÓLNE |  |  |
| 4.1 | Bezpłatne upgread’y w okresie eksploatacji systemu |  |
| 4.2 | Oprogramowanie systemowe i użytkownika dostarczone na nośniku |  |
| 4.3 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (drukowana 2szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu), w wersji elektronicznej dołączona do oferty |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego               w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja 3 – HOLTER ciśnieniowy - rejestrator |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| - SYSTEM HOLTEROWSKI |  |  |  |
| 1.1 | Program medyczny do programowania i odczytu monitora RR współpracujący z komputerem PC w systemie Windows 10 |  |  |
| 1.2 | Możliwość ustawienia interwałów między pomiarami: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ,1 2, 15, 20, 30, 60 minut |  |  |
| 1.3 | Programowalny podział doby na dzień/noc, max. 3 okresy pomiarowe w dzień, 1 okres w nocy |  |  |
| 1.4 | Możliwość ręcznej konfiguracji progów i granic nadciśnienia |  |  |
| 1.5 | Raport z badań zawierający co najmniej: - czas rozpoczęcia i zakończenia badania - łączną ilość pomiarów z informacją o ilości wykonanych prawidłowo - wartościami odchylenia standardowego - procentowanymi wartościami przekroczenia wartości granicznych - Dipper wyszczególniony na badanie w ciągu dnia, w nocy i łącznie |  |  |
| 1.6 | Co najmniej 5 zaprogramowanych na stałe programów pomiarowych w pamięci rejestratora |  |  |
| 1.7 | Możliwość programowania częstotliwości pomiarów z możliwością wprowadzenia przerwy między określonymi godzinami |  |  |
| 1.8 | Możliwość włączenia lub wyłączenia opcji pokazywania wartości pomiarowych |  |  |
| 1.9 | Rozbudowany system podsumowania badania składający się co najmniej z: - Godzinowego wykresu zmian ciśnień krwi z widocznym podziałem na dzień i noc - Wykresu Histogramu - Wykresu Korelacji - Wykresu kołowego z przekroczeniami wartości granicznych |  |  |
| 1.10 | Możliwość zaznaczenia lub odznaczenia elementów drukowanych do raportu końcowego z opcją zapisania tych ustawień |  |  |
| 1.11 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania bez wymiany rejestratora o funkcję Analizy Fali Tętna |  |  |
| 1.12 | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim |  |  |
| - REJESTRATOR HOLTEROWSKI RR |  |  |  |
| 2.1 | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018. |  |  |
| 2.2 | Aparat kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem |  |  |
| 2.3 | Wymiary rejestratora: - 130x70x30 mm +/- 5 mm |  |  |
| 2.4 | Etui na rejestrator z materiału łatwo poddającego się dezynfekcji i pasem nosidłowym. |  |  |
| 2.5 | Masa rejestratora całkowita max. 250g |  |  |
| 2.6 | Technologia samoregulacyjna deflacji i inflacji dająca maksymalny komfort dla pacjenta podczas pomiarów |  |  |
| 2.7 | Oscylometryczna metoda pomiaru z liniową deflacją |  |  |
| 2.8 | Pamięć urządzenia: - Min. 300 pomiarów |  |  |
| 2.9 | Możliwość przeprowadzenia min. 7 dniowego zapisu badania |  |  |
| 2.10 | Zakres ciśnienia skurczowego: - 60 – 290 mmHg |  |  |
| 2.11 | Zakres ciśnienia rozkurczowego: - 30 – 195 mmHg |  |  |
| 2.12 | Zakres tętna: - 30 – 240 mmHg |  |  |
| 2.13 | Zakres inflacji ciśnienia: - 0-299 mmHg |  |  |
| 2.14 | Dokładność pomiarów: - Ciśnienie +/- 3 mmHg |  |  |
| 2.15 | W zestawie znajdują się 3 rozmiary mankietów: - 20 – 24 cm - 24 – 32 cm - 32 – 38 cm |  |  |
| 2.16 | W zestawie znajduje się mankiet dla dzieci, rozmiar mankietu: 14-20 cm. |  |  |
| 2.17 | W zestawie znajduje się mankiet w rozmiarze 38-55 cm. |  |  |
| 2.18 | Możliwość startu badania z rejestratora (poza komputerem) |  |  |
| 2.19 | Możliwość pomiaru na życzenie |  |  |
| 2.20 | Zasilanie poprzez 2 baterie alkaliczne lub 2 akumulatory AA, starczające na min. 200 pomiarów |  |  |
| 2.21 | Możliwość przerwania pomiaru przez pacjenta w dowolnym momencie |  |  |
| 2.22 | Możliwość podłączenia rejestratora do komputera przewodowo przez port USB i bezprzewodowo przez Bluetooth |  |  |
| 2.23 | Rozbudowana lista wyświetlanych błędów rejestratora z dokładnym opisem rozwiązania problemu |  |  |
| - STANOWISKO KOMPUTEROWE |  |  |  |
| 3.1 | Centralna jednostka komputerowa w obudowie wolnostojącej, pamięć operacyjna min. 4 GB, dysk twardy min. 500GB, karta graficzna, min. 4 porty USB, napęd DVD-multi,, klawiatura oraz mysz, system operacyjny min. Windows 10 |  |  |
| 3.2 | Monitor o przekątnej min. 21,5” |  |  |
| 3.3 | Drukarka laserowa A4 |  |  |
| - WARUNKI OGÓLNE |  |  |  |
| 4.1 | Bezpłatne upgread’y w okresie eksploatacji systemu |  |  |
| 4.2 | Oprogramowanie systemowe i użytkownika dostarczone na nośniku |  |  |
| 4.3 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (drukowana 2szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu), w wersji elektronicznej dołączona do oferty |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego               w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 2

| Pozycja 1 – defibrylator z wózkiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
|  | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe |  |  |
|  | Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz |  |  |
|  | Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora |  |  |
|  | Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 90 minut |  |  |
|  | Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 70 defibrylacji z max energią |  |  |
|  | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 7,5 kg |  |  |
|  | Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego. |  |  |
|  | Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5 - 150 oddechów/min. Z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45s. |  |  |
|  | Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5” |  |  |
|  | Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min. |  |  |
|  | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4,0 |  |  |
|  | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 5 godzin monitorowania |  |  |
|  | Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD. |  |  |
|  | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu. |  |  |
|  | Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony |  |  |
|  | Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie. |  |  |
|  | Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania |  |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V |  |  |
|  | Tryb pracy- ręczny |  |  |
|  | Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym |  |  |
|  | Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 19 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji |  |  |

|  | Pełne sterowanie funkcjami aparatu ( wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych |  |
|  | Rejestrator termiczny drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szerokość papieru min. 55 mm, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc. |  |
|  | Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia |  |
|  | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej |  |
|  | Funkcja stymulacji zewnętrznej |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna w trybie “Rytm sztywny” i na żądanie |  |
|  | Regulacja częstości stymulacji w zakresie min. 30 do 180 imp./min. |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji w zakresie min. 0-200 mA |  |
|  | Wbudowany pulsoksymetr |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar etCO2 oraz moduł ciśnienia nieinwazyjnego oraz moduł temperatury |  |
|  | Wózek jezdny z dwoma półkami, z możliwością blokady kół, wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do przewozu defibrylatora |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja 2 – POMPA INFUZYJNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| - DANE OGÓLNE |  |  |  |
| 1.1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego sterowana elektronicznie z możliwością łączenia w moduły za pomocą elementów dodatkowych, w celu utworzenia pomp dwutorowych. |  |  |
| 1.2 | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację. |  |  |
| 1.3 | Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i przygotowania strzykawki przy wyłączonym urządzeniu. |  |  |
| 1.4 | Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym min. 4” ekranie dotykowym |  |  |
| 1.5 | Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V |  |  |
| 1.6 | Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h |  |  |
| 1.7 | Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin |  |  |
| 1.8 | Ochrona przed zalaniem: min. IP 24 |  |  |
| 1.9 | Funkcja Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 1 min do 25 godzin +/- 1min |  |  |
| 1.10 | Waga max. 2 kg |  |  |
| 1.11 | Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na min. 10 poziomach |  |  |
| 1.12 | Możliwość rozbudowy o tryb wzywania pielęgniarki |  |  |
| 1.13 | Wbudowane gniazdo USB |  |  |
| 1.14 | Regulacja głośności: min. 10 poziomów |  |  |
| 1.15 | Możliwość ręcznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów |  |  |
| 1.16 | Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu min. 1, 2, 5, 10, 30 min |  |  |
| 1.17 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego |  |  |
| 1.18 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących |  |  |
| 1.19 | Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub pozostałego czasu do rozładowania urządzenia |  |  |
| 1.20 | Możliwość resetowania ustawień użytkownika przed kolejną infuzją. Nie akceptuje się resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych. |  |  |
| 1.21 | Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez użycia dodatkowych elementów z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie |  |  |
| 1.22 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  |  |
| 1.23 | Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu |  |  |

| - PARAMETRY PODAŻY |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60 ml |  |
| 2.2 | Co najmniej 6 trybów infuzji: - Tryb podstawowy: ml/h - Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta - Tryb dawki indukcyjnej ( wysycającej ) - Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami - Tryb podnoszenia i opuszczania - Tryb TIVA |  |
| 2.3 | Dokładność podaży: +/- 2% |  |
| 2.4 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: - ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml |  |
| 2.5 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: - ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h - ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/, U/kg/, KU/kg/, IU/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/ na min, h, 24h |  |
| 2.6 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie: - min. 75 – 900 mmHg - min. 12 poziomów - rozdzielczość min. 75 mmHg |  |
| 2.7 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. Klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym. |  |
| 2.8 | Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzją oraz automatyczny programowalny podczas infuzji |  |
| 2.9 | Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie. |  |
| 2.10 | Mechanizm blokujący tłok strzykawki zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany |  |
| 2.11 | Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego z pompą. Możliwość demontażu w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia wagi urządzenia. |  |
| 2.12 | Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml |  |
| 2.13 | Zmiana szybkości infuzji, objętości do podania i czasu bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 2.14 | Możliwość wyzerowania objętości podanej pacjentowi bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 2.15 | Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością |  |
| 2.16 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h |  |
| 2.17 | Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h |  |
| 2.18 | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h dla strzykawki 50ml |  |
| 2.19 | Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml |  |

| 2.20 | Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: min. 100 – 1800 ml/h |  |
| --- | --- | --- |
| 2.21 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |
| 2.22 | Lista leków: min. 40 leków. Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem. |  |
| 2.23 | Parametry infuzji dla leków: - Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus - Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego - Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej |  |
| 2.24 | Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany |  |
| - ALARMY |  |  |
| 3.1 | Wskaźnik pracy pompy |  |
| 3.2 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 3.3 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji |  |
| 3.4 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki |  |
| 3.5 | Alarm pustej strzykawki |  |
| 3.6 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji |  |
| 3.7 | Alarm okluzji |  |
| 3.8 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| 3.9 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 3.10 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  |
| 3.11 | Alarm wstępny przed końcem infuzji |  |
| 3.12 | Alarm braku zasilania |  |
| 3.13 | Alarm przypominający o przerwanym procesie programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min |  |
| 3.14 | Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja 3 – SYSTEM MONITOROWANIA PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH DO SALI IT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| - DANE OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 3,5 kg z akumulatorem |  |  |
| 2. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta |  |  |
| 3. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym |  |  |
| 4. | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. |  |  |
| 5. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. |  |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. |  |  |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku |  |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura (T1,T2,TD) |  |  |
| - POMIAR EKG |  |  |  |
| 1. | Zakres HR min. 15-350 min. |  |  |
| 2. | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń |  |  |
| 3. | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG |  |  |
| 4. | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm |  |  |
| 5. | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |  |  |
| 6. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej |  |  |
| 7. | Funkcja kaskady |  |  |
| 8. | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO |  |  |
| 9. | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. |  |  |
| 10. | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST |  |  |
| 11. | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń |  |  |

| III. POMIAR RESPIRACJI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |
| 2. | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. |  |
| 3. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy |  |
| 4. | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania. |  |
| 5. | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, |  |
| 6. | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; |  |
| 7. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund |  |
| - POMIAR SATURACJI (SpO2) |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) |  |
| 2. | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% |  |
| 3. | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm |  |
| 4. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % |  |
| 5. | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia |  |
| 6. | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) |  |
| 7. | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 |  |
| 8. | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej |  |
| - Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |  |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg |  |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm |  |
| 4. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg |  |
| 5. | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) |  |
| 6. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut |  |
| 7. | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). |  |
| 8. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
| 9. | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP |  |
| 10. | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. |  |
| - Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy min.0-500C |  |
| 2. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C |  |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów |  |

| - INNE PARAMETRY |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora |  |
| 2. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków |  |
| 3. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów |  |
| 4. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów |  |
| 5. | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min |  |
| 6. | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów |  |
| 7. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów |  |
| 8. | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta |  |
| 9. | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta |  |
| 10. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi |  |
| 11. | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych |  |
| 12. | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy |  |
| 13. | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków |  |
| 13. | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora |  |
| 14. | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny |  |
| 15. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora |  |
| 16. | Wyświetlanie - co najmniej 6 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG |  |
| 17. | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) |  |
| 18. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
| 19. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
| 20. | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków |  |
| 21. | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego |  |
| 22. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora |  |
| 24. | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali |  |
| 25. | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; |  |
| 26. | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. |  |
| 27. | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. |  |
| 28. | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
| 29. | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 |  |
| 30. | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 |  |
| 31. | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. |  |
| - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |
| 1. | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm |  |
| 2. | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - dwa kanały pomiarowe - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.3 własne zakresy - Min. 2 prędkości kreślenia krzywej - Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. |  |
| 3. | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. |  |
| 4. | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną |  |
| 5. | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym |  |
| - CENTRALA MONITORUJĄCA |  |  |
| 1. | Monitor kolorowy min. 22 cali; Komputer klasy PC, 4 GB RAM, HDD 300 GB. Drukarka laserowa. |  |
| 2. | System zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Kompatybilność z protokołem HL7-opcja |  |
| 3. | Jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. |  |
| 4. | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów i krzywych z możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępny ekran dużych znaków,7EKG,12EKG |  |
| 5. | Karta pacjenta umożliwiająca wypełnienie szczegółowych danych pacjenta(nazwisko, imię, płeć, nr identyfikacyjny, masa ciała, wzrost, grupa krwi) z możliwością dodania własnych notatek na temat diagnozy pacjenta. |  |
| 6. | Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania |  |
| 7. | Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów na jednego pacjenta– min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin trendów graficznych |  |
| 8. | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru |  |
| 9. | Alarmy. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów) |  |
| 10. | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich parametrów monitorowanych w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. |  |
| 11. | Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min.,5 min.,7 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe |  |
| 12. | Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami |  |
| 13. | Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45) ,złącze RS-232. |  |
| 14. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. |  |

| 15. | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 lub zapis w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych |  |
| 17. | Możliwość rozbudowy o dotykową obsługę |  |
| 18. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację miedzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami |  |
| 19. | Możliwość rozbudowy o współprace z nadajnikami telemetrycznymi |  |
| 20. | Oprogramowanie WINDOWS. |  |
| - INNE |  |  |
| 1. | Oprogramowanie kardiomonitora oraz centrali w języku polskim |  |
| 2. | Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja 4 – KARDIOMONITOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| - DANE OGÓLNE |  |  |
| 1. | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 3,5 kg z akumulatorem |  |
| 2. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta |  |
| 3. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym |  |
| 4. | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. |  |
| 5. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. |  |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura (T1,T2,TD) |  |
| - POMIAR EKG |  |  |
| 1. | Zakres HR min. 15-350 min. |  |
| 2. | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń |  |
| 3. | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG |  |
| 4. | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm |  |
| 5. | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |  |
| 6. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej |  |
| 7. | Funkcja kaskady |  |
| 8. | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO |  |
| 9. | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. |  |
| 10. | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST |  |
| 11. | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń |  |

| III. POMIAR RESPIRACJI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |
| 2. | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. |  |
| 3. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy |  |
| 4. | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania. |  |
| 5. | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, |  |
| 6. | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; |  |
| 7. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund |  |
| IV. POMIAR SATURACJI (SpO2) |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) |  |
| 2. | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% |  |
| 3. | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm |  |
| 4. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % |  |
| 5. | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia |  |
| 6. | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) |  |
| 7. | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 |  |
| 8. | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej |  |
| - POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg |  |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm |  |
| 4. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg |  |
| 5. | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) |  |
| 6. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut |  |
| 7. | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). |  |
| 8. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
| 9. | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP |  |
| 10. | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. |  |
| - POMIAR TEMPERATURY (TEMP) |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy min.0-500C |  |
| 2. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C |  |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów |  |
| - INNE PARAMETRY |  |  |
| 1. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora |  |
| 2. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków |  |
| 3. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów |  |
| 4. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów |  |
| 5. | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min |  |
| 6. | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów |  |
| 7. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów |  |
| 8. | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta |  |
| 9. | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta |  |
| 10. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi |  |
| 11. | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych |  |
| 12. | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy |  |
| 13. | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków |  |
| 13. | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora |  |
| 14. | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny |  |
| 15. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora |  |
| 16. | Wyświetlanie - co najmniej 6 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG |  |
| 17. | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) |  |
| 18. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
| 19. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
| 20. | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków |  |
| 21. | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego |  |
| 22. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora |  |
| 24. | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali |  |
| 25. | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; |  |
| 26. | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. |  |
| 27. | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. |  |
| 28. | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
| 29. | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 |  |
| 30. | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 |  |
| 31. | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. |  |
| - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |
| 1. | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm |  |
| 2. | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - dwa kanały pomiarowe - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.3 własne zakresy - Min. 2 prędkości kreślenia krzywej - Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. |  |
| 3. | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. |  |
| 4. | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną |  |
| 5. | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym |  |
| - INNE |  |  |
| 1. | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim |  |
| 2. | Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 3

| Pozycja 1 – KONCENTRATOR TLENU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
|  | przepływ tlenu: 0,5 - 5 l/min. |  |
|  | maksymalne stężenie tlenu: 96% |  |
|  | minimalne stężenie tlenu: 90% |  |
|  | waga: 19,5 kg |  |
|  | - wymiary (dł. × szer. × wys.): 49 cm × 27 cm × 56 cm ± 10 cm |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 4

| Pozycja 1 – CYKLOERGOMETR DO PRÓB WYSIŁKOWYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1. | Cykloergometr z pomiarem ciśnienia |  |
| 2. | Ergometr spełnia normy: 93/42/EEC oraz DIN VDE 0750-238 |  |
| 3. | Hamulce sterowane komputerowo ze stałym pomiarem momentu obrotowego |  |
| 4. | Siła hamowania niezależna od obrotów na minutę |  |
| 5. | Bardzo cichy i bezobsługowy mechanizm napędowy bez łańcucha |  |
| 6. | Zakres obciążeń: 20 – 400 W |  |
| 7. | Obszar roboczy obciążeń niezależny od obrotów na minutę, zależnie od obrotów na minutę 1 – 20 W, Możliwość regulacji w krokach co 1W |  |
| 8. | Zakres prędkości 30 – 130 obr/min, sterowane pedałami (niezależnie od obrotów/min) |  |
| 9. | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 |  |
| 10. | Kolorowy wyświetlacz TFT 57 x 43 mm |  |
| 11. | Bezstopniowa regulacja dla osób o wzroście 120-210 cm |  |
| 12. | Maksymalna waga pacjenta do min. 160 kg |  |
| 13. | Sterowanie przez łącze RS 232 |  |
| 14. | Wymiary podstawy max. 45 x 85 cm |  |
| 15. | Waga max. 50kg |  |
| 16. | Wbudowany moduł do automatycznego pomiaru ciśnienia |  |
| 17. | Cykloergometr kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do prób wysiłkowych CardioPerfect WorkStation |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.