ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

wyposażenia oddziałów szpitalnych

| Pozycja nr 1 – wózek reanimacyjny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | szafka z 2 szufladami (wysokość frontów 2x155mm) |  |
| 2 | 2xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem |  |
| 3 | 1xwieszak kroplówki, |  |
| 4 | 1xdeska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego |  |
| 5 | 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu |  |
| 6 | 1x uchwyt butli z tlenem |  |
| 7 | 1xpoj. na zużyte igły i strzykawki |  |
| 8 | 1xuchwyt do prowadzenia wózka |  |
| 9 | blat stalowy z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm |  |
| 10 | blat, szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL |  |
| 11 | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą |  |
| 12 | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm |  |
| 13 | Wymiary szafki: 600x500x805 mm [szerokość x głębokość x wysokość] |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 2 – łóżko elektryczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Kolorystyka do wyboru z palety RAL. |  |
| 3 | Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu |  |
| 4 | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga |  |
| 5 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  |
| 6 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta |  |
| 7 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda |  |
| 8 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków |  |
| 9 | Regulacja elektryczna pleców min 65° oraz regulacja elektryczna uda min 34° |  |
| 10 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15° |  |
| 11 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. |  |
| 12 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. |  |

| 13 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  |
| 15 | Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. |  |
| 16 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  |
| 17 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki |  |
| 18 | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej - Materac z pokrowcem nadającym się do dezynfekcji |  |
| 19 | Szafka przyłóżkowa |  |
| 20 | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka |  |
| 21 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego |  |
| 22 | Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm) |  |
| 23 | Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm) |  |
| 24 | Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm) |  |
| 25 | Blat szafki wykonany z tworzywa |  |
| 26 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki |  |
| 27 | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki |  |
| 28 | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. |  |
| 29 | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego               w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 3 – wózek do przewożenia chorych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| 1 | Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo |  |  |
| 2 | Długość 2020 mm ( +/- 50 mm ) |  |  |
| 3 | Szerokość 730 mm ( +/- 50 mm ) |  |  |
| 4 | Wymiary leża : 1950 x 600 mm ( +/- 20 mm ) |  |  |
| 5 | Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm ( +/- 20 mm ) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej |  |  |
| 6 | Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą |  |  |
| 7 | Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. Min. 30 mm |  |  |
| 8 | Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych |  |  |
| 9 | Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne |  |  |
| 10 | Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej |  |  |
| 11 | Pod leżem tunel na kasetę RTG |  |  |
| 12 | Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem |  |  |
| 13 | 4 koła jezdne o średnicy 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego               w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 4 – przewoźny zestaw do toalety przyłóżkowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Krzesło z anatomicznym wycięciem w siedzisku |  |
| 2 | Poręcze boczne |  |
| 3 | Oparcie pod plecy |  |
| 4 | Krzesło mobilne na kołach z blokadą |  |
| 5 | Regulowane oparcia stóp osobne dla każdej kończyny |  |
| 6 | Uchwyt do prowadzenia krzesła |  |
| 7 | Konstrukcja wzmocniona poprzecznymi belkami |  |
| 8 | Pojemnik pod siedziskiem na nieczystości |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 5 – łóżko z możliwością ułożenia w pozycji Trendelenburga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| 1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. |  |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Kolorystyka do wyboru z palety RAL. |  |  |
| 3 | Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu |  |  |
| 4 | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga |  |  |
| 5 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  |  |
| 6 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta |  |  |
| 7 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda |  |  |
| 8 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków |  |  |
| 9 | Regulacja elektryczna pleców min 65° oraz regulacja elektryczna uda min 34° |  |  |
| 10 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15° |  |  |
| 11 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. |  |  |
| 12 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. |  |  |

| 13 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  |
| 15 | Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. |  |
| 16 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  |
| 17 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki |  |
| 18 | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej - Materac czterokomorowy z pokrowcem nadającym się do dezynfekcji |  |
| 19 | Szafka przyłóżkowa |  |
| 20 | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka |  |
| 21 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego |  |
| 22 | Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm) |  |
| 23 | Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm) |  |
| 24 | Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm) |  |
| 25 | Blat szafki wykonany z tworzywa |  |
| 26 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki |  |
| 27 | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki |  |
| 28 | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. |  |
| 29 | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 6 – łóżko na sale chorych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| 1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. |  |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Kolorystyka do wyboru z palety RAL. |  |  |
| 3 | Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu |  |  |
| 4 | Łóżko z hydraulicznymi regulacjami Wysokości, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga |  |  |
| 5 | Regulacja hydrauliczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm) |  |  |
| 6 | Regulacja hydrauliczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15° |  |  |
| 7 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. |  |  |
| 8 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. |  |  |
| 9 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  |  |
| 10 | Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. |  |  |
| 11 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. |  |  |
| 12 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki |  |  |
| 13 | Materac z pokrowcem nadającym się do mycia i dezynfekcji |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 7 – łóżko elektryczne z regulacją |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| 1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. |  |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Kolorystyka do wyboru z palety RAL. |  |  |
| 3 | Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu |  |  |
| 4 | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga |  |  |
| 5 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  |  |
| 6 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta |  |  |
| 7 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda |  |  |
| 8 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków |  |  |
| 9 | Regulacja elektryczna pleców min 65° oraz regulacja elektryczna uda min 34° |  |  |
| 10 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15° |  |  |
| 11 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. |  |  |
| 12 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. |  |  |

| 13 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  |
| 15 | Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. |  |
| 16 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  |
| 17 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki |  |
| 18 | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej - Materac z pokrowcem nadającym się do dezynfekcji |  |
| 19 | Szafka przyłóżkowa |  |
| 20 | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka |  |
| 21 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego |  |
| 22 | Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm) |  |
| 23 | Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm) |  |
| 24 | Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm) |  |
| 25 | Blat szafki wykonany z tworzywa |  |
| 26 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki |  |
| 27 | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki |  |
| 28 | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. |  |
| 29 | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 8 – wózek-wanna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| 1 | Regulacja wysokości w zakresie: 480-870mm (+/- 30mm), Wymiary zewnętrzne wózka min. dł. 2050 x szer. 800mm, Platforma materaca min. dł. 1900 x szer. 665 mm (+/- 10mm) |  |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo, odporna na korozję, uszkodzenia i środki dezynfekcyjne |  |  |
| 3 | Barierki boczne z możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpieli. |  |  |
| 4 | Platforma materaca z funkcją umieszczenia pod katem 90° w pozycji bocznej umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję wózka po użyciu. |  |  |
| 5 | Cztery koła o Ø 125 mm z tworzywa sztucznego z indywidualną blokadą. |  |  |
| 6 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg |  |  |
| 7 | Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC. |  |  |
| 8 | Wbudowane dreny i wąż odpływowy. |  |  |
| 9 | Krążki odbojowe w narożnikach wózka |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 9 – wózek transportowy, hydrauliczny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| 1 | Wymiary zewnętrzne: 190 x 73 cm (±5 cm) |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali z elementami z tworzywa ABS. |  |  |
| 3 | Wózek pokryty lakierem proszkowym z elementami z tworzywa sztucznego zgodnie z paletą RAL. |  |  |
| 4 | Dwusegmentowe leże wykonane z tworzywa ABS, regulacja segmentu pleców w zakresie min. od 0o do 75o |  |  |
| 5 | Mechaniczna regulowana wysokość min. 57-87 cm |  |  |
| 6 | Leże z profilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka zarówno od głowy, jak i od nóg pacjenta |  |  |
| 7 | Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane z tworzywa ABS wyposażone w spowalniacze opadania. Dwu-pozycyjne barierki boczne , posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta, opuszczające się poniżej linii leża |  |  |
| 8 | Cztery krążki odbojowe z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego |  |  |
| 9 | Koła cichobieżne blokowane centralnie, antystatyczne, w osłonie przeciwpyłowej. |  |  |
| 10 | Wózek wyposażony piąte koło ułatwiające manewrowanie |  |  |
| 11 | Wieszak kroplówki mocowany do łóżka wykonany w całości ze stopów miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+, załączyć certyfikat |  |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg |  |  |
| 13 | Wózek trwale oznakowane znakiem CE |  |  |
| 14 | Materac o grubości min 8 cm dostosowany do wymiarów leża w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym |  |  |
| 15 | Pasy do unieruchomienia pacjenta |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.