ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala w Kup

| Pozycja nr 1 – Łóżko z materacem i szafką przyłóżkową |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego. Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Kolorystyka do wyboru z palety RAL. |  |
| 3 | Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu |  |
| 4 | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga |  |
| 5 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  |
| 6 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta |  |
| 7 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda |  |
| 8 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” (nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka). |  |
| 9 | Regulacja elektryczna pleców min 65° oraz regulacja elektryczna uda min 34° |  |
| 10 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15° |  |
| 11 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. |  |
| 12 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy. |  |
| 13 | Koła metalowe o średnicy 125mm. |  |
| 14 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  |
| 15 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. |  |
| 16 | Odbojniki chroniące przed uszkodzeniami, nie zwiększające wymiaru zewnętrznego łóżka |  |
| 17 | Pilot z możliwością blokady ustawień dla personelu |  |
| 18 | Uchwyt na worek urologiczny |  |
| 19 | Wysięgnik z uchwytem ręki |  |
| 20 | Materac z pokrowcem nadającym się do dezynfekcji |  |
| 21 | Szafka przyłóżkowa |  |
| 22 | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka |  |
| 23 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego |  |
| 24 | Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm) |  |
| 25 | Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm) |  |
| 26 | Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm) |  |
| 27 | Blat szafki wykonany z tworzywa |  |
| 28 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki |  |
| 29 | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki |  |
| 30 | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. |  |
| 31 | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 2 – Stół rehabilitacyjny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Stół rehabilitacyjny- 7 częściowy , wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo, obicie leża materiał skóropodobny, łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne, kolor obicia w tonacji niebieskiej |  |
| 2 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie 60-95 cm ( +,-5cm) , regulacja z ramy wokół stołu, kółka transportowe |  |
| 3 | Podgłówek regulowany w zakresie -55⁰ do 50⁰( +,- 5⁰) ,podnóżki regulowane do kąta min 40⁰, regulacja za pomocą sprężyn gazowych, regulacja wysokości podnośnika lędźwiowego do wysokości max15cm,otwór w zagłówku , zatyczka do otworu |  |
| 4 | Podłokietniki opuszczane mechanicznie |  |
| 5 | Uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych |  |
| 6 | Wymiary stołu: szerokość 75cm ( +, - 5 cm), długość 205cm ( +,- 5cm) |  |
| 7 | Minimalne obciążenie 155 kg (+,- 5kg) |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 3 – Kozetka lekarska |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Kozetka lekarska-rama stołu wykonana z elementów stalowych malowanych farbą proszkową, leże i wezgłowie- płyta wiórowa obita pianką poliuretanową, obszycie materiałem skóropodobnym łatwo zmywalnym , odpornym na dezynfekcję, kolor obicia leża w tonacji niebieskiej |  |
| 2 | Regulacja kąta pochylenia wezgłowia 40⁰ (+,-5⁰) |  |
| 3 | Uchwyt na rolkę prześcieradła |  |
| 4 | Szerokość 55cm ( +,- 5 cm) |  |
| 5 | Długość 190 cm (+,- 5cm) |  |
| 6 | Wysokość 50cm (+,- 3cm) |  |
| 7 | Minimalne obciążenie 190kg |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja nr 4 – Leżanka drewniana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Leżanka drewniana: wykonana z drewna , leże obite materiałem skóropodobnym łatwo zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych, kolor obicia w tonacji niebieskiej |  |
| 2 | Wymiary: długość 190 cm (+,- 5 cm), szerokość 65cm ( +,- 5cm), wysokość 65 cm ( +,- 5 cm) |  |
| 3 | Regulowany zagłówek w zakresie 0⁰ lub 40⁰ ( +,- 5⁰), |  |
| 4 | Zagłówek wyposażony w otwór na twarz oraz zaślepkę otworu |  |
| 5 | Uchwyt na papier |  |
| 6 | Minimalne obciążenie 200kg |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.