ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala w Kup

ZESTAW nr 1

| Pozycja 1 – aparat EKG z wózkiem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |  |
| 2. | Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia |  |
| 3. | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG |  |
| 4. | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG |  |
| 5. | Wydruk 1 lub 3 przebiegów EKG wybranej grupy |  |
| 6. | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG |  |
| 7. | Wydruk w trybie 1 lub 3 przebiegów EKG |  |
| 8. | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  |
| 9. | graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury |  |
| 10 | automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |  |
| 11 | pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000 |  |
| 12 | wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |  |
| 13 | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |
| 14 | automatyczna detekcja zespołów QRS |  |
| 15 | filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz |  |
| 16 | filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz |  |
| 17 | filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |  |
| 18 | detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody |  |
| 19 | wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca |  |
| 20 | prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera |  |
| 21 | zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC |  |
| 22 | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |  |
| 23 | wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku |  |
| 24 | badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta |  |
| 25 | wymiary (D x S x W) poniżej: 230 x 160 x 60 mm |  |
| 26 | waga: < 1 kg (bez wózka) |  |
| 27 | Wózek jezdny z dwoma półkami, z możliwością blokady kół, wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do przewozu aparatu EKG |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja 2 – defibrylator z wózkiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
|  | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe |  |  |
|  | Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz |  |  |
|  | Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora |  |  |
|  | Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 90 minut |  |  |
|  | Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 70 defibrylacji z max energią |  |  |
|  | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 7,5 kg |  |  |
|  | Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego. |  |  |
|  | Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5 - 150 oddechów/min. Z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45s. |  |  |
|  | Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5” |  |  |
|  | Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min. |  |  |
|  | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4,0 |  |  |
|  | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 5 godzin monitorowania |  |  |
|  | Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD. |  |  |
|  | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu. |  |  |
|  | Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony |  |  |
|  | Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie. |  |  |
|  | Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania |  |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V |  |  |
|  | Tryb pracy- ręczny |  |  |
|  | Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym |  |  |
|  | Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 19 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji |  |  |
|  | Pełne sterowanie funkcjami aparatu ( wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej |  |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych |  |  |
|  | Rejestrator termiczny drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szerokość papieru min. 55 mm, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc. |  |  |
|  | Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia |  |  |
|  | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej |  |  |
|  | Wbudowany pulsoksymetr |  |  |
|  | Wózek jezdny z dwoma półkami, z możliwością blokady kół, wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do przewozu defibrylatora |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| Pozycja 3 – KARDIOMONITOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| - DANE OGÓLNE |  |  |
| 1. | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 3,5 kg z akumulatorem |  |
| 2. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta |  |
| 3. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym |  |
| 4. | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. |  |
| 5. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 10 poziomów. |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. |  |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura (T1,T2,TD) |  |
| - POMIAR EKG |  |  |
| 1. | Zakres HR min. 15-350 min. |  |
| 2. | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń |  |
| 3. | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG |  |
| 4. | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm |  |
| 5. | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |  |
| 6. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej |  |
| 7. | Funkcja kaskady |  |
| 8. | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO |  |
| 9. | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. |  |
| 10. | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST |  |
| 11. | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń |  |
| III. POMIAR RESPIRACJI |  |  |
| 1. | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |
| 2. | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. |  |
| 3. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy |  |
| 4. | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania. |  |
| 5. | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, |  |
| 6. | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; |  |
| 7. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund |  |
| IV. POMIAR SATURACJI (SpO2) |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) |  |
| 2. | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% |  |
| 3. | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm |  |
| 4. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % |  |
| 5. | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia |  |
| 6. | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) |  |
| 7. | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 |  |
| 8. | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej |  |
| - POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg |  |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm |  |
| 4. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg |  |
| 5. | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) |  |
| 6. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut |  |
| 7. | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). |  |
| 8. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
| 9. | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP |  |
| 10. | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. |  |
| - POMIAR TEMPERATURY (TEMP) |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy min.0-500C |  |
| 2. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C |  |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów |  |
| - INNE PARAMETRY |  |  |
| 1. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora |  |
| 2. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków |  |
| 3. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów |  |
| 4. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów |  |
| 5. | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min |  |
| 6. | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów |  |
| 7. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów |  |
| 8. | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta |  |
| 9. | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta |  |
| 10. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi |  |
| 11. | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych |  |
| 12. | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy |  |
| 13. | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków |  |
| 13. | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora |  |
| 14. | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny |  |
| 15. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora |  |
| 16. | Wyświetlanie - co najmniej 6 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG |  |
| 17. | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) |  |
| 18. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
| 19. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
| 20. | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków |  |
| 21. | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego |  |
| 22. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora |  |
| 24. | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali |  |
| 25. | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; |  |
| 26. | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. |  |
| 27. | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. |  |
| 28. | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
| 29. | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 |  |
| 30. | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 |  |
| 31. | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. |  |
| - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |
| 1. | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm |  |
| 3. | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. |  |
| 4. | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną |  |
| 5. | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym |  |
| - INNE |  |  |
| 1. | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim |  |
| 2. | Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 2

| Bioptron z zestawem do koloroterapii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Lampa do naświetlań światłem spolaryzowanym ze statywem podłogowym wyposażonym w kółka jezdne z hamulcem, możliwość odwrócenia głowicy o kąt 360 ⁰ |  |
| 2 | Średnica filtra 12cm ( +/- 2 cm), długość fali 480- 3400 nm, moc żarówki halogenowej 50 W, stopień polaryzacji na poziomie nie mniejszym niż 95 %( 590-1550 nm), średnia energia światła na minutę około 2,5 J/ cm² ( +/- 0,2 J /cm²) |  |
| 3 | Zasilanie 230V, 50-60Hz |  |
| 4 | Zestaw koloroterapii kompatybilny z lampą, filtry w kolorach: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, indygo, fioletowym |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 3

| Aparat do laseroterapii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Aparat do laseroterapii+ sonda skanująca –klasa urządzenia 3B aplikator skanujący R+IR 100 mW +450 mW ze statywem, |  |
| 2 | Min trzy niezależne kanały zabiegowe, min 7" ekran z panelem dotykowym, możliwość pracy na bazie gotowych programów oraz manualnie, encyklopedia z opisem metodyki zabiegu, statystyka prowadzonych zabiegów |  |
| 3 | Funkcja autotest aparatu, regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego, zegar czasu rzeczywistego |  |
| 4 | Emisja promieniowania tryb ciągły i impulsowy, regulacja mocy promieniowania laserowego, regulacja częstotliwości w aplikatorze skanera, , automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych- dawka ,moc, wypełnienie pola zabiegowego |  |
| 5 | Aparat do laseroterapii wyposażony w przewód sieciowy , okulary ochronne min 2 szt., łącznik zdalnej blokady DOOR, etykiety ostrzegawcze- 1 kpl., stolik pod aparat, dopasowany do aparatu wyposażony w kółka jezdne z hamulcem, wykonany z materiału łatwozmywalnego odpornego na środki dezynfekcyjne, z minimum dwoma półkami i szufladą |  |
| 6 | Zasilanie 230V, 50-60Hz, akumulator Li-lon o poj. min 2250 mAh |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 4

| Aparat do elektroterapii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Aparat do elektroterapii wyposażony w dwa niezależne kanały zabiegowe |  |
| 2 | Wyświetlacz min 7 " z panelem dotykowym, wbudowane programy i sekwencje zabiegów, tryb pracy programowy oraz manualny |  |
| 3 | Funkcja autotest- kontrola aparatu, zegar czasu rzeczywistego, regulacja głośności sygnalizatora dźwięku, wbudowana lista programów i sekwencji zabiegowych, możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika, test elektrod, encyklopedia z opisem metodyki zabiegu, |  |
| 4 | Interferencja, TENS( symetryczny , asymetryczny, naprzemienny , burst, przy porażeniach typu spastycznego), Kotza, tonoliza, DD ( MF, DF, CP, CP- ISO, LP), impulsowe ( prostokątny, trójkątny), impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny, unipolarny falujący, galwaniczny, mikroprądy |  |
| 5 | Elektrodiagnostyka z graficznym wyznaczeniem krzywej I/t, automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika i ilorazu akomodacji |  |
| 6 | Sterownik generujący natężenie w obwodzie pacjenta na poziomie (+/-10mA): galwanizacja 35mA, TENS 130mA,interferencja , Kotza, unipolarny falujący100mA, |  |
| 7 | Wymiary 35x25x15 cm (+/-5 cm) |  |
| 8 | Wyposażenie : przewód zasilający, kable pacjenta min 2 szt., elektrody do elektroterapii wymiary min 6x6cm szt.4- z pasującymi woreczkami wiskozowymi min 2 komplety do każdej elektrody, elektroda punktowa 6mm, pasy mocujące na rzepy o wymiarach 40x10cm , 100x10cm z każdego rozmiaru min 2 szt., rysik i ścierka do ekranu LCD , woreczek z piaskiem 21x28 cm szt.1 |  |
| 9 | stolik pod aparat o wymiarach 59x5x90 cm ( +/-3cm) wykonany z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na dezynfekcję wyposażony w kółka jezdne z hamulcem, min 2 półki oraz 1 szufladę, możliwość regulacji wysokości min 1 półki, nośność górnej półki 8kg (+/- 2kg) |  |
| 10 | Wymiar zewnętrzny półki górnej 60x 34 x (+/- 3cm), uchwyty na kable |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 5

| Negatoskop |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Negatoskop dwuklatkowy, wysokiej częstotliwości- szybki zapłon świetlówek, brak efektu migotania stroboskopowego, o wymiarach ekranu 720x430 mm, całkowity wym. zewnętrzny 745x515x97 mm ( +/- 5 mm) wytwarzanie światła o temperaturze barwowej 6500K, równomierne rozprowadzenie światła na powierzchni ekranu |  |
| 2 | Regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej, luminacja ekranu na poziomie 4200cd/m² ( +/- 25%), |  |
| 3 | Uchwyty umożliwiające montaż naścienny i pełny zestaw elementów do montażu |  |
| 4 | Zasilanie 230V 50 Hz, klasa ochronności I |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 6

| Waga elektroniczna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Waga medyczna osobowa elektryczna kolumnowa, ze wzrostomierzem, |  |
| 2 | Max obciążenie wagi 200kg, dokładność odczytu 100g |  |
| 3 | Skala wzrostomierza w zakresie:100-200 cm( +/- 5cm) |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD, wyznaczanie wskaźnika BMI |  |
| 5 | Zasilanie 230V 50Hz, akumulator – praca akumulatora około 30 godzin |  |
| 6 | Legalizacja wagi |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 7

| Rower treningowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Rower treningowy stacjonarny, pionowy, wyposażony w generator prądotwórczy, elektromagnetyczny system oporu, opór na poziomie 10-350 W |  |
| 2 | Regulacja wysokości siodełka w pionie i poziomie, kółka /rolki transportowe, czujniki pomiaru pulsu zamontowane na uchwytach, |  |
| 3 | Wyświetlacz wyposażony w programy treningowe z poziomem trudności, widoczne na wyświetlaczu parametry : prędkość, czas, kalorie, dystans, puls , Watt |  |
| 4 | Dopuszczalna waga użytkownika 140 kg |  |
| 5 | Waga urządzenia 55 kg ( +/- 5kg) |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 8

| Stanowisko do pobierania krwi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Fotel do pobierania krwi wykonany z elementów stalowych pokrytych farbą proszkową, oparcie, siedzisko, podłokietnik wykonane z płyty wiórowej, obicie pianka poliuretanowa, obszycie materiał skóropodobny, łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne, kolor obicia w tonacji niebieskiej |  |
| 2 | regulacja kąta pochylenia oparcia oraz zagłówka, podłokietnik szt.2 |  |
| 3 | Wymiary: szerokość 75cm (+/- 5cm), wysokość do 125cm ( +/- 5cm), długość 80cm (+/- 5cm) |  |
| 4 | Dopuszczalne obciążenie 140 kg |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAW nr 9

| Stolik zabiegowy z miskami |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr -oferowany -wypełnia Wykonawca |
| 1 | Stolik zabiegowy wykonany z elementów metalowych – stal nierdzewna, odpornych na środki dezynfekcyjne, powierzchnia łatwo zmywalna |  |
| 2 | Dwie półki metalowe, dwie uchylne miski: plastik/szkło/metal, uchwyt do prowadzenia po dwóch stronach, kółka jezdne wyposażone w hamulec |  |
| 3 | Wymiary : wysokość 80 cm ( +/- 5cm),długość 60 cm (+/- 5cm), szerokość 44 cm ( +/- 5cm), wysokość między półkami 40 cm, |  |
| 4 | Obciążenie na półkę 8 kg ( +/- 2kg) |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.