ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SPIROMETR – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie sterowane z oprogramowania spirometrycznego, zainstalowanego w komputerze |  |  |
| 2 | Komputer stacjonarny: Procesor minimum 2 rdzeniowy klasy minimum Intel i3 Dysk twardy SSD minimum 240 GB Pamięć operacyjna: minimum 8GB RAM Minimum 4 porty USB Zasilacz minimum 500W Nagrywarka DVD System operacyjny: Windows 10 Professional Porty wbudowane na płycie głównej: 1xHDMI lub DVI do podłączenia monitora z zestawu, minimum 4 porty USB w tym minimum 2 porty USB 3.0. Karta graficzna, sieciowa, dźwiękowa – zintegrowane na płycie głównej. |  |  |
| 3 | Monitor: Przekątna ekranu minimum 21’’ LED Rozdzielczość minimum 1920x1080 Jasność ekranu minimum 250cd/m2 Czas reakcji matrycy maksymalnie 5ms Format obrazu 16:9 Złącze DVI lub HDMI odpowiednie do złącza w komputerze |  |  |
| 4 | Przewody zasilające x2 (monitor + komputer), kabel HDMI lub DVI, klawiatura USB przewodowa, mysz USB przewodowa. |  |  |
| 5 | Drukarka KYOCERA P2135d |  |  |
| 6 | Łącze z komputerem poprzez port USB |  |  |
| 7 | Precyzyjny, ultradźwiękowy system pomiarowy |  |  |
| 8 | Zakres pomiaru przepływu min. 18 l/s |  |  |
| 9 | Dokładność pomiaru przepływu +/- 1% |  |  |
| 10 | Rozdzielczość pomiaru przepływu 1 ml/s |  |  |
| 11 | Zakres pomiaru objętości min. 18 l |  |  |
| 12 | Dokładność pomiaru objętości +/- 5 ml |  |  |
| 13 | Rozdzielczość pomiaru objętości 1 ml |  |  |
| 14 | Stabilny system pomiarowy, bez elementu oporowego, a co za tym nie wymagający częstych kalibracji |  |  |
| 15 | Opór głowicy pomiarowej max. 0,002 kPa/L/s |  |  |
| 16 | Pomiar temperatury on-line podczas badania |  |  |
| 17 | Głowica spirometryczna wielokrotnego użytku, łatwa w demontażu, dezynfekcji |  |  |
| 18 | Możliwość zastosowania głowic jednorazowych lub filtrów spirometrycznych |  |  |
| 19 | Wbudowany moduł odczytu warunków otoczenia |  |  |
| 20 | Zielona dioda LED sygnalizująca gotowość do pracy |  |  |
| 21 | Waga max. 1 kg |  |  |
| 22 | Zasilanie 5V (port USB) |  |  |
| 23 | Możliwość zastosowania dodatkowego zasilacza 5V DC |  |  |
| 24 | Pobór mocy max. 500 mA |  |  |
| 25 | Wymiary (SxWxG) max. 200 x 100 x 100 mm |  |  |
| 26 | Spirometria spokojna, natężona, MVV |  |  |
| 27 | Badania PRE-POST |  |  |
| 28 | Możliwe opcje rozbudowy systemu m.in. system do badań prowokacyjnych, pomiar oporów dróg oddechowych i inne |  |  |
| 29 | Oprogramowanie zainstalowane na komputerowej jednostce sterującej |  |  |
| 30 | Wydruk raportu na drukarce komputerowej, format A4 |  |  |
| 31 | Oprogramowanie do badań zgodne z najnowszymi wytycznymi ERS/ATS, wyposażone w najbardziej aktualne moduły wartości należnych dla dzieci i dorosłych |  |  |
| 32 | Możliwość edycji i tworzenia własnych raportów użytkownika |  |  |
| 33 | Możliwość eksportu danych do formatu arkusza kalkulacyjnego lub/i PDF |  |  |
| 34 | Możliwość podłączenia w przyszłości do HIS zgodnie z protokołem DICOM, HL7 lub GDT |  |  |
| 35 | Baza danych pacjentów i badań typu SQL |  |  |
| 36 | 2 szkolenia z obsługi systemu wliczone w cenę dostawy |  |  |
| 37 | Możliwość świadczenia szybkiej pomocy przez tzw. zdalny pulpit (po stronie użytkownika spoczywa wpięcie urządzenia do sieci internetowej) |  |  |
| 38 | Gwarancja ≥ 24 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego               w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.