ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pozycja nr 1: SSAK PRZENOŚNY – 3 szt.

| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Przenośny ssak elektryczny |  |
| 2. | Wygodny uchwyt do przenoszenia ssaka |  |
| 3. | Bezolejowa, bezobsługowa pompa ssąca |  |
| 4. | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności, łatwa do dezynfekcji. |  |
| 5. | Maksymalna wydajność 32l/min |  |
| 6. | Zakres regulacji 20-90 kPa |  |
| 7. | Pobór mocy do 150 VA |  |
| 8. | Filtr antybakteryjny |  |
| 9. | Tryb pracy – praca ciągła |  |
| 10 | Swobodny wybór pomiędzy przełącznikiem ręcznym i nożnym podczas regulacja siły ssania. |  |
| 11 | Regulator ciśnienia |  |
| 12 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą mmHG |  |
| 13 | Dwa transparentne pojemniki, nietłukące z podziałką o pojemności 2000 ml w tym jeden z pokrywą z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym |  |
| 14 | Możliwość stosowania zbiorników o pojemności 1000 ml oraz zbiorników (wkładów) jednorazowych |  |
| 15 | Wymiary max urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 550mm x 264mm x 365mm (+/- 10mm) |  |
| 16 | Waga urządzenia nie większa niż 5,5 kg (+/-0,2kg) |  |
| 17 | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Pozycja nr 2: WÓZEK ZABIEGOWY, PNEUMATYCZNY– 1 szt.

| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo |  |
| 2. | Długość 2020 mm ( +/- 50 mm ) |  |
| 3. | Szerokość 730 mm ( +/- 50 mm ) |  |
| 4. | Wymiary leża : 1950 x 600 mm ( +/- 20 mm ) |  |
| 5. | Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm ( +/- 20 mm ) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej |  |
| 6. | Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą |  |
| 7. | Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. Min. 30 mm |  |
| 8. | Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych |  |
| 9. | Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne |  |
| 10. | Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej |  |
| 11. | Pod leżem tunel na kasetę RTG |  |
| 12. | Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem |  |
| 13. | 4 koła jezdne o średnicy 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie |  |
| 14. | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Pozycja nr 3: DIATERMIA Z BIMEREM ARGONOWYM – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. |  |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. |  |  |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz |  |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. |  |  |
| 7 | Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. |  |  |
| 8 | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. |  |  |
| 9 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. |  |  |
| 10 | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” |  |  |
| 11 | Możliwość regulacji jasności ekranu w 100-o stopniowej skali. |  |  |
| 12 | Komunikacja w języku polskim. |  |  |
| 13 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. |  |  |
| 14 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. |  |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: dla narzędzi argonowych oraz dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. |  |  |
| 16 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – 100 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia). |  |  |
| 17 | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. |  |  |
| 18 | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. |  |  |
| 19 | Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. |  |  |
| 20 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. |  |  |
| 21 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria. |  |  |
| 22 | Instrukcja w języku polskim. |  |  |
| 23 | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. |  |  |
| 24 | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia |  |  |
| 25 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W. |  |  |
| 26 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. |  |  |
| 27 | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. |  |  |
| 28 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. |  |  |
| 29 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. |  |  |
| 30 | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych |  |  |
| 31 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej |  |  |
| 32 | Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W |  |  |
| 33 | Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna |  |  |
| 34 | Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. |  |  |
| 35 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. |  |  |
| 36 | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. |  |  |
| 37 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. |  |  |
| 38 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min. |  |  |
| 39 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. |  |  |
| 40 | Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem |  |  |
| 41 | Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, bezprzewodowy – 1 szt. |  |  |
| 42 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 100 szt. |  |  |
| 43 | Kabel elektrod jednorazowych wtyk płaski dł. 3m – 1 szt. |  |  |
| 44 | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3,5m, złącze owalne, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. |  |  |
| 45 | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia - 2 szt. |  |  |
| 46 | Reduktor argonowy z czujnikiem ciśnienia– 1szt. |  |  |
| 47 | Butla argonowa 5L – 1szt. |  |  |
| 48 | Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1szt. |  |  |
| 49 | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butlę argonową 5 lub 10-litrową. Wyposażony koszyk na akcesoria – 1 szt. |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Pozycja nr 4: APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 230 V 50 Hz |  |
| 2 | Wbudowany blat/pólka do pisania |  |
| 3 | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej |  |
| 4 | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria |  |
| 5 | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada wszystkich kół aparatu, podest na stopy operatora |  |
| 6 | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu |  |
| 7 | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń |  |
| 8 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie |  |
| 10 | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora |  |
| 12 | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec |  |
| 13 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |
| 14 | Precyzyjne przepływomierze mechaniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-10 l/min |  |
| 15 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% |  |
| 16 | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami |  |
| Układ oddechowy |  |  |
| 17 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci |  |
| 18 | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany |  |
| 19 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego |  |
| 20 | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min. |  |
| 21 | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min |  |
| 22 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |
| 23 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. |  |
| 24 | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. |  |
| 25 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  |
| 26 | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo |  |
| Tryb wentylacji |  |  |
| 27 | Tryb ręczny wentylacji |  |
| 28 | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  |
| 29 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  |
| 30 | Wentylacja w trybie SIMV (VCV, PCV) |  |
| 31 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu |  |
| Regulacje |  |  |
| 32 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 4 do 30 cmH2O |  |
| 33 | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 4:1 |  |
| 34 | Reg. czasu wdechu (podać zakres), min. 0,5 – 5 sek. |  |
| 35 | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min |  |
| 36 | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 60 cmH2O |  |
| 37 | Reg. ciśnienia wspomagania od min 5 do 60 cmH2O |  |
| 38 | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml |  |
| 39 | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% |  |
| 40 | Reg. czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5 - 15 l/min |  |
| 41 | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O |  |
| Alarmy |  |  |
| 42 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV |  |
| 43 | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV |  |
| 44 | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f |  |
| 45 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
| 46 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 47 | Alarm Apnea |  |
| 48 | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu |  |
| 49 | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  |
| 50 | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 51 | Pomiar objętości oddechowej TV |  |
| 52 | Pomiar objętości minutowej MV |  |
| 53 | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |
| 54 | Ciśnienia szczytowego |  |
| 55 | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) |  |
| 56 | Ciśnienia średniego |  |
| 57 | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) |  |
| 58 | Stężenia tlenu wdechowego |  |
| 59 | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej |  |
| 60 | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i przepływ/ciśnienie. Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych |  |
| 61 | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 10,4’’, wbudowany w korpus aparatu |  |
| 62 | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego |  |
| 63 | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |  |
| 64 | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  |
| 65 | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2. Trendy z min. 24 godz. |  |
| 66 | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |
| 67 | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) |  |
| 68 | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. |  |
| 69 | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) |  |
| 70 | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej |  |
| 71 | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  |
| Inne |  |  |
| 72 | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l |  |
| 73 | Parownik do sevofluranu system QF |  |
| 74 | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 75 | Aparat i monitor jednego producenta (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów) |  |
| 76 | Instrukcja Obsługi w języku polskim |  |
| MONITOR PACJENTA |  |  |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. |  |
| 5 | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. |  |
| 6 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |
| 7 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |  |
| 8 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD), - Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP1, IBP2), - Kapnografia w strumieniu bocznym (CO2). |  |

| 9 | Pomiar EKG |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
|  | - Monitorowanie odcinka QT |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie |  |
| 10 | Pomiar oddechów (RESP). |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 1-150 oddechów /min Podać. |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać |  |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |
| 11 | Pomiar saturacji (SpO2). |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  |
|  | - Alarm desaturacji |  |
| 12 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. Podać. |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
| 13 | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
| 14 | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym |  |
|  | - Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 75 mmHg |  |
|  | - Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. |  |
|  | - Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). |  |
| 15 | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) |  |
|  | - Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. |  |
|  | - Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych |  |
|  | - Zakres pomiarowy ciśnienia od -40 do +350 mmHg. |  |
|  | - Funkcja wyświetlania dwóch krzywych ciśnienia ze wspólnym poziomem zero |  |
|  | - Obliczanie wartości PPV. |  |
| 16 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP: średni |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips |  |
|  | - Powierzchniowy czujnik temperatury |  |
|  | - Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia |  |
|  | - Zestaw akcesoriów do pomiaru CO2: 2 pułapki wodne (lub nafiony) do usuwania wilgoci z układu pomiarowego, 10 jednorazowych linii próbkujących |  |
| 17 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |  |
| 18 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |  |
| 19 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |

| 20 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 22 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |  |
| 23 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. |  |
| 24 | Port USB |  |
| 25 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora |  |
| 26 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Pozycja nr 5: ŁÓŻKO – SALA WYBUDZEŃ – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . |  |  |
| 2 | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga |  |  |
| 3 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  |  |
| 4 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta |  |  |
| 5 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda |  |  |
| 6 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków |  |  |
| 7 | Regulacja elektryczna pleców min 65° oraz regulacja elektryczna uda min 34° |  |  |
| 8 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15° |  |  |
| 9 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. |  |  |
| 10 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. |  |  |
| 11 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  |  |
| 12 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  |  |
| 13 | Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. |  |  |
| 14 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  |  |
| 15 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki |  |  |
| 16 | Łóżko wyposażone w pilot z możliwością podświetlenia przycisków w celu łatwej obsługi podczas nocy oraz centralny panelu sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. |  |  |
| 17 | Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg : - pozycji krzesła kardiologicznego - pozycji leża CPR - pozycji leża antyszokowej |  |  |
| 18 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga - pozycji krzesła kardiologicznego. Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta. |  |  |
| 19 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |  |  |
| 20 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. Naciśnięcie przycisku aktywacji na pilocie lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki. |  |  |
| 21 | Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie |  |  |

| 22 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | Łóżko wyposażone w rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pacjenta: - system dźwiękowego alarmu odblokowanych kółek chroniących przed nieświadomym pozostawieniem niezblokowanego łóżka mogącym narazić na upadek na skutek niestabilności - Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii |  |
| 24 | Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu /brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz/ : Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na najwyższej poprzeczce, składane jedną ręką . |  |
| 25 | Wyposażenie łóżka : -Barierki boczne opisane powyżej - materac szpitalny |  |
| Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Pozycja nr 6: KARDIOMONITOR DO MONITOROWANIA PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH – SALA WYBUDZEŃ - 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg |  |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia |  |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. |  |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. |  |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. |  |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |  |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD), - Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP1, IBP2), - Kapnografia w strumieniu bocznym (CO2). |  |  |
| 9. | Pomiar EKG |  |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. |  |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |  |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. |  |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. |  |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. |  |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |  |
|  | - Monitorowanie odcinka QT |  |  |

|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Pomiar oddechów (RESP). |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 1-150 oddechów /min Podać. |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać |  |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2). |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  |
|  | - Alarm desaturacji |  |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. Podać. |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
| 14. | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym |  |
|  | - Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 75 mmHg |  |
|  | - Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. |  |
|  | - Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). |  |
| 15. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) |  |
|  | - Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. |  |
|  | - Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych |  |
|  | - Zakres pomiarowy ciśnienia od -40 do +350 mmHg. |  |
|  | - Funkcja wyświetlania dwóch krzywych ciśnienia ze wspólnym poziomem zero |  |
|  | - Obliczanie wartości PPV. |  |
| 16. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP: średni |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips |  |
|  | - Powierzchniowy czujnik temperatury |  |
|  | - Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia |  |
|  | - Zestaw akcesoriów do pomiaru CO2: 2 pułapki wodne (lub nafiony) do usuwania wilgoci z układu pomiarowego, 10 jednorazowych linii próbkujących |  |
| 17. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |  |
| 18. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |  |
| 19. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |
| 20. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 21. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 22. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |  |

| 23. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. |  |
| 24. | Port USB |  |
| 25. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora |  |
| 26. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Pozycja nr 7: AUTOKLAW PAROWY – 1 szt.

| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoklaw nablatowy klasy B z próżnią frakcjonowaną |  |
| 2 | Urządzenie nowe, nie powystawowe ani rekondycjonowane. Rok produkcji min. 2018 |  |
| 3 | Maksymalne wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.) 400 x 520 x 720 mm |  |
| 4 | Pojemność komory - min. 23l |  |
| 5 | Minimalne wymiary komory 230 x 530 mm |  |
| 6 | Komora wykonana ze szlifowanej stali kwasoodpornej klasy min. AISI 304 |  |
| 7 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą urządzenia |  |
| 8 | Maksymalna waga urządzenia - 60 kg |  |
| 9 | 10 wstępnie zaprogramowanych programów sterylizacyjnych, w tym cykl szybki tzw. Falsh |  |
| 10 | 3 programy testowe (Bowie&Dick, test szczelności, test Helixa) |  |
| 11 | Wbudowana wytwornica pary |  |
| 12 | Wbudowane zbiorniki wody uzdatnionej oraz zużytej |  |
| 13 | Minimalna liczba cykli do wykonania na pełnym zbiorniku - 5 |  |
| 14 | Automatyczne napełnianie zbiornika po podłączeniu do demineralizatora |  |
| 15 | Moc całkowita <2,5kW |  |
| 16 | Drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
| 17 | Automatyczne ryglowanie drzwi w czasie trwania cyklu |  |
| 18 | Wyposażone w wyświetlacz graficzny, na którym widnieją informacje min. o ustawionej temperaturze, ciśnieniu, czasie pozostałym do końca cyklu, błędach, ostrzeżeniach |  |
| 19 | Wszystkie komunikaty wyświetlane w języku polskim |  |
| 20 | Możliwość pracy bez podłączenia do zewnętrznych przyłączy wody |  |
| 21 | Wbudowana alfanumeryczna drukarka parametrów cyklu, na wydruku muszą widnieć wszystkie parametry cyklu |  |
| 22 | Minimalna masa narzędzi opakowanych możliwa do sterylizacji w czasie 1 cyklu - 4,5 kg |  |
| 23 | Minimalna masa narzędzi nieopakowanych możliwa do sterylizacji w czasie 1 cyklu - 5,5 kg |  |
| 24 | Ilość tac sterylizacyjnych - min. 4 |  |
| 25 | Minimalne wymiary tac sterylizacyjnych - 180 x 430 x 15 mm |  |
| 26 | Urządzenie musi spełniać wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42EEC |  |
| 27 | Urządzenie musi spełniać wymagania Dyrektywy o Urządzeniach Ciśnieniowych 97/23EEC |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Pozycja nr 8: APARAT DO pH METRII – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | REJESTRATOR DO PH-METRII Z IMPEDANCJĄ - 1 szt. |  |
| 1.1 | Możliwość rejestracji pomiarów impedancji z min. 6 kanałów |  |
| 1.2 | Komunikacja rejestratora ze stacją roboczą za pomocą USB |  |
| 1.3 | Możliwość rejestracji poziomu pH na min 2 kanałach |  |
| 1.4 | Rejestracja refluksu kwaśnego, słabo kwaśnego i niekwaśnego |  |
| 1.5 | Rejestracja refluksu płynnego, mieszanego i gazowego |  |
| 1.6 | Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5 V typ AA |  |
| 1.7 | Częstotliwość próbkowania sygnału pH w zakresie: 1 Hz-0,1 Hz (1/sek – 1/10 sek) |  |
| 1.8 | Częstotliwość próbkowania sygnału impedancji 64 Hz |  |
| 1.9 | Zakres pomiaru poziomu pH do 10 pH |  |
| 1.10 | Płynne ustawienie czasu rejestracji w zakresie od 1 do 48 h |  |
| 1.11 | Możliwość wyboru zestawu buforów do kalibracji: - kalibracja sond w buforach o pH4 i pH7 - kalibracja sond w buforach o pH7 i pH4 |  |
| 1.12 | Kalibracja cewników bez udziału pacjenta i komputera |  |
| 1.13 | Oznakowanie zmiany pozycji, okresu posiłkowego na wyświetlaczu rejestratora |  |
| 1.14 | Podświetlane przyciski zmiany pozycji i okresu posiłkowego na klawiaturze rejestratora w okresie trwania zdarzenia |  |
| 1.15 | Rejestracja dolegliwości odczuwanych przez pacjenta |  |
| 1.16 | Rejestracja zmiany pozycji ciała |  |
| 1.17 | Rejestracja okresów posiłków |  |
| 1.18 | Możliwość wprowadzenia nr identyfikacyjnego pacjenta w postaci od 1 do 10 cyfr |  |
| 1.19 | Weryfikacja poziomu impedancji w 6 kanałach cewnika pH-Z przed rozpoczęciem badania |  |
| 2. | OPROGRAMOWANIE ANALITYCZNE DO PH-METRII I PH-METRII Z IMPEDANCJĄ |  |
| 2.1 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 2.2 | Współpraca oferowanego oprogramowania z posiadanym przez Użytkownika rejestratorem do 24-godzinnej pH-metrii w zakresie transmisji i analizy zarejestrowanych badań |  |
| 2.3 | Wspólne oprogramowanie do analizy badań pH-metrycznych i pHmetrii z impedancją |  |
| 2.4 | Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci przebiegów liniowych |  |
| 2.5 | Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci konturów barwowych |  |
| 2.6 | Wartości pH i impedancji wyświetlane na profilu anatomicznym przełyku z naniesionymi punktami orientacyjnymi typu UES, LES, PIP |  |
| 2.7 | Wpisywanie i edytowanie wydarzeń i objawów poprzez wpis i edycję tekstu lub graficzny interfejs użytkownika |  |
| 2.8 | Automatyczne wykrywanie i zliczanie epizodów refluksu w rejestracji pH |  |

| 2.9 | Automatyczne wykrywanie, oznaczanie wg typu (kwaśny, słabokwaśny, niekwaśny) i naliczanie epizodów refluksu w rejestracji impedancji |  |
| --- | --- | --- |
| 2.10 | Automatyczna korelacja dolegliwości z epizodami refluksu kwaśnego, słabokwaśnego i niekwaśnego |  |
| 2.11 | Różnicowanie refluksów wg typu: płynny, mieszany, gazowy |  |
| 2.12 | Automatyczne generowanie współczynnika dolegliwości (SI), automatyczne generowanie prawdopodobieństwa refluks-objaw (SAP) |  |
| 2.13 | Automatyczna generacja raportu badania w postaci dokumentu typu WORD lub PDF |  |
| 2.14 | Zapis wartości impedancji w postaci konturów barwowych dołączany do raportu |  |
| 2.15 | Zapis wartości impedancji w postaci przebiegów liniowych dołączany do raportu |  |
| 2.16 | Przeglądanie przebiegu zarejestrowanego badania w postaci dynamicznego odtworzenia badania lub obrazów statycznych |  |
| 2.17 | Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analityczne |  |
| 3. | AKCESORIA DO PH METRII I IMPEDANCJI |  |
| 3.1 | Jednorazowa sonda do pomiaru pH i impedancji, o konfiguracji: wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6 Fr (5 szt.) |  |
| 3.2 | Zestaw buforów do kalibracji pH4,0, pH7,0 - 1 zestaw |  |
| 3.3 | Stoisko do kalibracji |  |
| 4. | STACJA ROBOCZA DO PH-METRII I IMPEDANCJI |  |
| 4.1 | Stacja robocza typu laptop, przeznaczona do współpracy z dedykowanym analitycznym oprogramowaniem, wyposażona we wszystkie niezbędne elementy wymagane do pracy – osprzęt i oprogramowanie, monitor LCD min. 15”, MS Office, drukarka kolorowa |  |
| 4.2 | Adapter IRrDA portu podczerwieni kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika rejestratorem pH. Złącze USB, szybkość transmisji danych 115 kB/s |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.