ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pozycja nr 1: POLISOMNOGRAF – 1 szt.

| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy, nieużywany, system rejestracji danych polisomnograficznych wraz z oprogramowaniem. Rok prod. - 2018 |  |
| 2. | Polisomnograf zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP) oraz AASM (American Academy of Sleep Medicine) w zakresie diagnostyki jak i wykrywania zaburzeń oddychania podczas snu, typ urządzenia I |  |
| 3. | Impedancja kanałów EMG i EEG sprawdzana w trybie ciągłym |  |
| 4. | Podłączenie urządzenia z głową pacjenta poprzez zastosowanie jednego przewodu łączącego. Rozgałęzienie przewodu następuje dopiero na poziomie czoła pacjenta co ułatwia pacjentowi ewentualne wyjście do toalety oraz upraszcza montaż |  |
| 5. | Rejestracja minimum: |  |
| 6. | 6 kanałów EEG (F3, F4, C3, C4, O2, O1) |  |
| 7. | 1 kanału EKG |  |
| 8. | 3 kanałów EMG z mięśnia podbródka oraz zapis EMG z dwóch kończyn |  |
| 9. | 2 kanałów EOG |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w bezprzewodowy pulsoksymetr, który automatycznie łączy się z jednostką główną znajdującą się na pacjencie. |  |
| 11 | Mikrofon wbudowany w urządzenie, który służy do rejestracji chrapania |  |
| 12 | Częstotliwość próbkowania dla kanałów EEG i EOF min. 10 kHz |  |
| 13 | Przetwarzanie sygnału min. 25 bitowe |  |
| 14 | Czujnik pomiaru wysiłku oddechowego w technologii RIP |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w min. 31 kanałów do rejestracji sygnałów w skład, których wchodzą min. kanały: - unipolarne, - bipolarne, - uziemienia, - RIP umożliwiający pomiar ruchów klatki piersiowej, - do rejestracji dźwięku/chrapania, - do pomiaru natężenia światła. |  |
| 16 | Moduł główny wyposażony w ekran OLED o rozdzielczości min. 120 x 60 punków |  |
| 17 | Waga modułu głównego max. 90 g |  |
| 18 | Zasilanie: baterie alkaliczne lub wielokrotnego ładowania 1,5V AA/AAA |  |
| 19 | Zapis badania w czasie jego trwania w pamięci wewnętrznej systemu |  |
| 20 | Pamięć wewnętrzna urządzenia min. 1GB |  |
| 21 | Podłączenie do komputera przez złącze mini-USB |  |
| 22 | Możliwość przeprowadzenia całego badania bez konieczności podłączenia do komputera systemowego |  |
| 23 | Możliwość sprawdzenia jakości podłączenia wszystkich czujników |  |
| 24 | Możliwość pomiaru wartości impedancji |  |
| 25 | Możliwość wyświetlenia rejestrowanych sygnałów w czasie rzeczywistym na tablecie podłączonym w technologii bluetooth |  |
| 26 | System można rozbudować o przeprowadzenie badań on-line oraz wideo-metrię |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |
| 27 | Oprogramowanie medyczne do rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych kompatybilne z zaoferowanym polisomnografem |  |
| 28 | Automatyczna i manualna analiza badania |  |
| 29 | Zgodność oprogramowania z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczącego rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu |  |
| 30 | Analiza i przetwarzanie sygnału fali tętna oraz analiza przebudzeń na ich podstawie |  |
| 31 | Możliwość edytowania raportów w programie edytowalnym np. MS Word bezpośrednio z poziomu oprogramowania PSG lub eksport danych do innego formatu edytowalnego |  |
| 32 | Możliwość porównywania analiz tego samego badania przez różnych użytkowników |  |
| 33 | Możliwość podpięcia polisomnografu do dowolnej stacji komputerowej |  |
| 34 | Środowisko pracy dla oprogramowania do rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych min.: Windows 7 Professional (32 lub 64 bit), Windows 8 Professional (32 lub 64 bit), Windows 10 Professional |  |
| 35 | Oprogramowanie w całości w języku polskim |  |
|  | PAKIET STARTOWY |  |
| 36 | 2 pasy do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP) wraz z niezbędnymi akcesoriami. Możliwość regulacji długości. |  |
| 37 | Pulsoksymetr elastyczny silikonowy |  |
| 38 | Czujnik rejestracji pozycji ciała wbudowany w urządzenie |  |
| 39 | Czujnik aktygrafii wbudowany w urządzenie |  |
| 40 | Kaniule donosowe (10 szt.) |  |
| 41 | Czujnik różnicowy ciśnienia umożliwiający zapis przepływu powietrza i ciśnień z urządzeń typu CPAP i BiPAP różnych producentów w zakresie do 40 cm H2O |  |
| 42 | Mikrofon wbudowany w urządzenie |  |
| 43 | Zestaw złotych elektrod miseczkowych do EEG, EOG, EMG |  |
| 44 | Zestaw elektrod EKG |  |
| 45 | Ładowarka sieciowa + komplet akumulatorów |  |
|  | SZKOLENIA |  |
| 46 | 2 szkolenia z obsługi systemu wliczone w cenę dostawy |  |
| 47 | Możliwość świadczenia szybkiej pomocy przez tzw. zdalny pulpit (po stronie użytkownika spoczywa wpięcie urządzenia do sieci internetowej) |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego            w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Pozycja nr 2: PLETYSMOGRAF – 1 szt.

| Lp. | OPIS | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabina w formie prostopadłościanu, z przeszklonymi ścianami |  |
| 2. | Waga max. 200 kg |  |
| 3. | Zasilanie 230 V 50 Hz |  |
| 4. | Pobór mocy max. 330 VA |  |
| 5. | Objętość max. 900 litrów (+/- 5%) |  |
| 6. | Zakres pomiaru ciśnienia w kabinie 1 kPa (+/- 5%) |  |
| 7. | Zakres pomiaru ciśnienia w ustach 30 kPa (+/- 5%) |  |
| 8. | Zakres pomiaru zmian objętości kabiny min. 2200 ml (+/- 5%) |  |
| 9. | Krzesło pacjenta o udźwigu min. 120 kg |  |
| 10. | Wielokolorowe podświetlenie LED wnętrza kabiny |  |
| 11. | Drzwi otwierane z zewnątrz oraz od wewnątrz |  |
| 12. | Dwupunktowy system elektromagnetycznej metody zamykania drzwi z sygnalizacją poprawnego zamknięcia LED na obydwu punktach |  |
| 13. | Automatyczna kalibracja kabiny za pomocą wbudowanego modułu BodyLiveCal |  |
| 14. | Automatyczny odczyt warunków otoczenia (wbudowany moduł) |  |
| 15. | Zautomatyzowana korekcja temperatury podczas badań on-line w kabinie |  |
| 16. | Głowica pomiarowa zamontowana na ramieniu regulowanym we wszystkich płaszczyznach |  |
| 17. | Możliwość wykonania badań spirometrycznych poza kabiną |  |
| 18. | Precyzyjny, ultradźwiękowy system pomiarowy |  |
| 19. | Dokładność pomiaru przepływu +/- 1% |  |
| 20. | Zakres pomiaru przepływu min. 18 l/s |  |
| 21. | Dokładność pomiaru objętości +/- 5 ml |  |
| 22. | Zakres pomiaru objętości min. 18 l |  |
| 23. | Kalibracja głowicy pompą 3-litrową wg. wytycznych ERS/ATS (pompa na wyposażeniu) |  |
| 24. | Głowica spirometryczna wielokrotnego użytku, łatwa w demontażu, dezynfekcji |  |
| 25. | 100 szt. ustników z filtrem antybakteryjnym wraz z innymi, podstawowymi akcesoriami w ramach dostawy |  |
| 26. | Badania dyfuzyjne typu Single-Breath oraz Real-Time |  |
| 27. | System pomiarowy z użyciem zaworu typu Demand Valve |  |
| 28. | System zintegrowany z kabiną |  |
| 29. | Sensor CO – typ: analiza podczerwieni |  |
| 30. | Zakres pomiarowy – min. 0-0.3 % CO |  |
| 31. | Dokładność < 1 % |  |
| 32. | Sensor He – typ: analiza ultradźwiękowa |  |
| 33. | Zakres pomiarowy – min. 0-18 % He |  |
| 34. | Dokładność < 1 % |  |
| 35. | Automatyczna kalibracja przy użyciu mieszanki gazu referencyjnego, służącego również do wykonywania badań |  |

| 36. | Butla z mieszanką He/CO/O2/N2 oraz reduktorem w ramach dostawy |  |
| --- | --- | --- |
|  | REALIZOWANE BADANIA |  |
| 37. | Spirometria spokojna, natężona, MVV |  |
| 38. | Opory dróg oddechowych RAW itd. |  |
| 39. | Bodypletyzmografia TLC, TGV itd. |  |
| 40. | Dyfuzja Single-Breath TLCO, VA itd. |  |
| 41. | Badania PRE-POST |  |
| 42. | Możliwe opcje rozbudowy systemu m.in. system do badań prowokacyjnych, pomiary siły mięśni oddechowych, ROS, FRC-Rebreathing, inne (wymienić) |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |
| 43. | Oprogramowanie do obsługi kabiny zainstalowane na komputerowej jednostce sterującej wysokiej klasy min. Windows 10, Procesor 4-rdzeniowy, min. 4 GB RAM, napęd DVD, min. 4 złącza USB |  |
| 44. | Komputer, monitor i drukarka zainstalowane na pulpicie jezdnym (komplet na wyposażeniu) |  |
| 45. | System wyposażony w izolowany transformator medyczny |  |
| 46. | Oprogramowanie do badań zgodne z najnowszymi wytycznymi ERS/ATS |  |
| 47. | Możliwość edycji i tworzenia własnych raportów użytkownika |  |
| 48. | Możliwość eksportu danych do formatu arkusza kalkulacyjnego lub/i PDF |  |
| 49. | Możliwość podłączenia w przyszłości do HIS zgodnie z protokołem DICOM, HL7 lub GDT |  |
| 50. | Baza danych pacjentów i badań typu SQL |  |
|  | SZKOLENIA |  |
| 51. | 2 szkolenia z obsługi systemu wliczone w cenę dostawy |  |
| 52. | Możliwość świadczenia szybkiej pomocy przez tzw. zdalny pulpit (po stronie użytkownika spoczywa wpięcie urządzenia do sieci internetowej) |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego               w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Pozycja nr 3: spirometr – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spirometr umożliwiający wykonanie badań: - spirometria spokojna, - spirometria natężona, - maksymalna wentylacja, - próba rozkurczowa w każdym z powyższych modułów pomiarowych - próba prowokacyjna z ręcznym podawaniem leku |  |  |
|  | Oprogramowanie medyczne zainstalowane na stacji roboczej o parametrach: system operacyjny Windows 10. Procesor 4-rdzeniowy, min. 4 GB RAM, napęd DVD, min. 4 złącza USB. Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczeniem i parametrami specyfikacji technicznej |  |  |
|  | Podczas próby prowokacyjnej oprogramowanie spirometru automatycznie wylicza PC20 i PD20 |  |  |
|  | Głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi. |  |  |
|  | Opór głowicy pomiarowej mierzony przy przepływie 10l/s jest ≤0,05 kPa/(l/s) |  |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu przynajmniej 0,1 - 16 l/s |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu ≤1 ml/s |  |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu ≤ 5 % |  |  |
|  | Zakres pomiaru objętości 0 - 8 l |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości < 1 ml |  |  |
|  | Dokładność pomiaru objętości ≤ 3 % |  |  |
|  | Oprogramowanie rozróżnia przynajmniej takie błędy jak: - Brak powtarzalności FEV1 - Brak powtarzalności FVC - Zbyt krótki wydech - Brak plateau na końcu wydech |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, |  |  |
|  | Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnie dla każdego badania |  |  |
|  | Oferowany aparat wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi samodzielnie wprowadzać nowe formuły wartości należnych oraz zmieniać istniejące. |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego               w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Pozycja nr 4: ULTRASONOGRAF – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor kolorowy LCD, min. 19” o rozdzielczości min. 1500 x 1000 |  |  |
|  | Min. 4 gniazda głowic obrazowych i niezależne gniazdo CWD |  |  |
|  | Panel dotykowy LCD min. 12” wspomagający obsługę aparatu |  |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację wysokości i obrotu |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 4,000 klatek oraz zapis Dopplera oraz M-mode min. 100 sekund |  |  |
|  | Ciągła wejściowa dynamika aparatu min. 300 dB |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB |  |  |
|  | Minimum 2 porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu 1.0 MHz do 12.0 MHz +/- 10% |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały, wbudowany w aparat |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji do min. 35 cm |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1500 obr/s |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli dla dorosłych |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe (poszerzony odcinek przyskórny) z głowicy sektorowej |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -8m/s do 0 oraz od 0 do +6m/s, Color Doppler (CD) -rejestrowane prędkości maksymalne min. -250 cm/s do 0 oraz 0 do +250 cm/s |  |  |
|  | Power Doppler (PD) |  |  |
|  | Obrazowanie przepływów bez użycia funkcji Dopplera |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie 1-15 mm +/- 10% |  |  |
|  | Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach min. 12m/s (przy zerowym kącie bramki) |  |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) na wszystkich oferowanych głowicach |  |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD +CWD) na wszystkich oferowanych głowicach sektorowych |  |  |
|  | Doppler Tkankowy Spektralny oraz kolorowy |  |  |
|  | Anatomiczny M-Mode „on line” i zatrzymanej pętli B-mode |  |  |
|  | Anatomiczny M-Mode „on line” z zatrzymanej pętli B-mode, pętli B-mode z archiwum |  |  |
|  | Anatomiczny M-Mode krzywoliniowy (prowadzony swobodną linią przez badającego) z powyższych zapisów |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań kardiologicznych osób dorosłych, do badań naczyniowych, do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory i badań wysiłkowych. |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku |  |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S,D,PI,RI,HR) |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym oraz pochodzącym z archiwum obrazie Color Dopplera i PWD |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach |  |  |
|  | Pomiar odległości - minimum 8 pomiarów |  |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu |  |  |
|  | Obrazowanie wielokątowe dla lepszego podkreślenia krawędzi, redukcji szumów i zmniejszenia zależności rozdzielczości obrazu od kąta obrazowania. |  |  |
| 39. | W zestawie z aparatem USG muszą znajdować się minimum trzy głowice: - Głowica sektorowa 2D szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1.0 MHz – 5.0MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, kąt obrazowania min. 900, TRIPLEX B+CD+PWD, TRIPLEX B+CD+CWD, - Głowica liniowa 2D szerokopasmowa do badań naczyniowych, małych narządów i ortopedii o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0-10.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów piezoelektrycznych min. 190, długość czoła głowicy (FOV) min. 35 mm, TRIPLEX B+CD+PWD, - Głowica convex 2D do badań narządów jamy brzusznej i naczyniowych, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0-7.0 MHz (+/- 1MHz), min. 190 elementów piezoelektrycznych. |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania oferty: |  |  |
| 40. | Możliwość rozbudowy o głowice sektorową dla dzieci 2D szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 2.0 MHz – 8.0MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, kąt obrazowania min. 1150 ., TRIPLEX B+CD+PWD |  |  |
| 41. | Możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykową dla dorosłych 2D szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 3.0 MHz – 8.0MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, pole widzenia min. 900 ., TRIPLEX B+CD+PWD |  |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego             w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.